## 20220127
分光放射輝度スペクトル比較
測定日時：2022/1/27
| 【HS-1000】 測定用標準機器 |  | 【MCPD-9800】 被測定機器
| 露光時間 | 1281 | 指定波長[nm] | 630
| 積算回数 | 32 | 目標放射輝度 [uW/m2/sr/nm] | 30
| アンプゲイン | NORMAL | 露光時間[ms] | 84
| 属性 | SMP | NDﾌｨﾙﾀ | ATT00
| 測定角 | 1.52 | ｱﾝﾌﾟｹﾞｲﾝ | x1
| 減光機能 | 100%(ND0) | 積算回数 | 32
| 外部フィルター | OFF
Wave length | HS-1000 | MCPD-9800 | Difference （MCPD-HS) | Difference （MCPD-HS)/HS
(nm) | (mW/m2/sr/nm) | (mW/m2/sr/nm) | (mW/m2/sr/nm) | (%)
330 | 0.44719 | 0.4886 | 0.041409 | 9.2599
335 | 0.57197 | 0.60871 | 0.036744 | 6.4241
340 | 0.58767 | 0.61547 | 0.027804 | 4.7313
345 | 0.69521 | 0.72075 | 0.025538 | 3.6734
350 | 0.81157 | 0.80356 | -0.0080128 | -0.98732
355 | 0.91738 | 0.92657 | 0.0091896 | 1.0017
360 | 1.0445 | 1.097 | 0.052475 | 5.024
365 | 1.1991 | 1.209 | 0.0099378 | 0.82878
370 | 1.3894 | 1.3862 | -0.0031269 | -0.22506
375 | 1.5664 | 1.6118 | 0.045363 | 2.896
380 | 1.798 | 1.7887 | -0.009282 | -0.51624
385 | 2.0372 | 2.0334 | -0.0037677 | -0.18495
390 | 2.3309 | 2.3184 | -0.012553 | -0.53854
395 | 2.5693 | 2.5824 | 0.013148 | 0.51173
400 | 2.8886 | 2.8886 | -5.4856e-05 | -0.001899
405 | 3.2213 | 3.2186 | -0.002785 | -0.086456
410 | 3.6252 | 3.6566 | 0.031385 | 0.86573
415 | 4.0167 | 3.9908 | -0.025853 | -0.64364
420 | 4.4447 | 4.4315 | -0.013162 | -0.29613
425 | 4.8249 | 4.8415 | 0.016601 | 0.34407
430 | 5.2316 | 5.2465 | 0.014851 | 0.28387
435 | 5.5669 | 5.5952 | 0.028222 | 0.50695
440 | 6.0338 | 6.0354 | 0.0015912 | 0.026372
445 | 6.5763 | 6.5743 | -0.002025 | -0.030793
450 | 7.0938 | 7.0948 | 0.00098813 | 0.013929
455 | 7.6147 | 7.5991 | -0.015644 | -0.20544
460 | 8.0947 | 8.1122 | 0.017524 | 0.21649
465 | 8.6746 | 8.6847 | 0.010058 | 0.11595
470 | 9.27 | 9.2431 | -0.026884 | -0.29002
475 | 9.8602 | 9.8456 | -0.014583 | -0.1479
480 | 10.4407 | 10.4067 | -0.033997 | -0.32562
485 | 10.9725 | 10.9396 | -0.032961 | -0.30039
490 | 11.5596 | 11.5475 | -0.012108 | -0.10474
495 | 12.0804 | 12.0649 | -0.015501 | -0.12832
500 | 12.7713 | 12.7721 | 0.00083484 | 0.0065369
505 | 13.3785 | 13.4115 | 0.033013 | 0.24676
510 | 14.0819 | 14.0943 | 0.012382 | 0.087931
515 | 14.7299 | 14.7204 | -0.0094916 | -0.064437
520 | 15.42 | 15.4271 | 0.0071001 | 0.046045
525 | 16.0555 | 16.0249 | -0.03058 | -0.19046
530 | 16.7252 | 16.743 | 0.017868 | 0.10683
535 | 17.3834 | 17.3742 | -0.0091798 | -0.052808
540 | 18.056 | 18.0638 | 0.0078014 | 0.043207
545 | 18.8124 | 18.796 | -0.016418 | -0.087274
550 | 19.4545 | 19.4597 | 0.0051304 | 0.026371
555 | 20.2482 | 20.2286 | -0.019555 | -0.096575
560 | 20.8453 | 20.825 | -0.020362 | -0.09768
565 | 21.5239 | 21.4777 | -0.046254 | -0.21489
570 | 22.1666 | 22.174 | 0.0073235 | 0.033039
575 | 22.7388 | 22.7361 | -0.0027059 | -0.0119
580 | 23.4174 | 23.3965 | -0.020876 | -0.089148
585 | 24.0957 | 24.0743 | -0.02139 | -0.088772
590 | 24.7797 | 24.7281 | -0.051637 | -0.20838
595 | 25.5356 | 25.4668 | -0.068783 | -0.26936
600 | 26.2203 | 26.1679 | -0.052456 | -0.20006
605 | 26.7964 | 26.7837 | -0.012723 | -0.047479
610 | 27.5644 | 27.545 | -0.019369 | -0.070268
615 | 28.1685 | 28.1362 | -0.032245 | -0.11447
620 | 28.7626 | 28.6856 | -0.077014 | -0.26776
625 | 29.3744 | 29.3221 | -0.052318 | -0.17811
630 | 29.981 | 29.9152 | -0.065875 | -0.21972
635 | 30.5757 | 30.5558 | -0.019946 | -0.065234
640 | 31.2099 | 31.1796 | -0.030368 | -0.097302
645 | 31.8491 | 31.7932 | -0.05593 | -0.17561
650 | 32.356 | 32.2692 | -0.08683 | -0.26836
655 | 32.812 | 32.7671 | -0.044893 | -0.13682
660 | 33.3891 | 33.3599 | -0.029142 | -0.087281
665 | 33.8678 | 33.8279 | -0.039892 | -0.11779
670 | 34.3431 | 34.3048 | -0.038266 | -0.11142
675 | 34.8933 | 34.8704 | -0.022849 | -0.065482
680 | 35.4022 | 35.3314 | -0.070853 | -0.20014
685 | 36.0916 | 36.0142 | -0.077396 | -0.21444
690 | 36.5741 | 36.5068 | -0.067297 | -0.184
695 | 37.2424 | 37.2041 | -0.038252 | -0.10271
700 | 37.7871 | 37.7433 | -0.043838 | -0.11601
705 | 38.3408 | 38.279 | -0.061833 | -0.16127
710 | 38.8471 | 38.8276 | -0.019437 | -0.050034
715 | 39.2762 | 39.3124 | 0.036216 | 0.092209
720 | 39.6712 | 39.6466 | -0.024576 | -0.06195
725 | 40.3109 | 40.2403 | -0.07059 | -0.17511
730 | 40.9697 | 40.9443 | -0.02545 | -0.062118
735 | 41.7767 | 41.7609 | -0.015828 | -0.037887
740 | 42.349 | 42.3347 | -0.01426 | -0.033672
745 | 42.9636 | 42.8977 | -0.065874 | -0.15333
750 | 43.334 | 43.3427 | 0.0087013 | 0.02008
755 | 43.9541 | 43.9311 | -0.022974 | -0.052269
760 | 43.585 | 43.5076 | -0.077363 | -0.1775
765 | 44.3917 | 44.3166 | -0.0751 | -0.16918
770 | 45.3487 | 45.3392 | -0.0095415 | -0.02104
775 | 45.7558 | 45.7075 | -0.048268 | -0.10549
780 | 46.334 | 46.2509 | -0.083071 | -0.17929
785 | 46.784 | 46.7061 | -0.077808 | -0.16631
790 | 47.1024 | 47.1191 | 0.016665 | 0.03538
795 | 47.3925 | 47.3807 | -0.011799 | -0.024896
800 | 47.8992 | 47.8216 | -0.07764 | -0.16209
805 | 48.2413 | 48.1325 | -0.10882 | -0.22557
810 | 48.4508 | 48.3076 | -0.14322 | -0.2956
815 | 48.5976 | 48.5414 | -0.056155 | -0.11555
820 | 48.8129 | 48.7287 | -0.084154 | -0.1724
825 | 49.1055 | 49.0895 | -0.016055 | -0.032695
830 | 49.6366 | 49.5952 | -0.041413 | -0.083433
835 | 49.9308 | 49.8896 | -0.04117 | -0.082454
840 | 50.6602 | 50.6087 | -0.051511 | -0.10168
845 | 50.9953 | 50.9601 | -0.035202 | -0.069029
850 | 51.3212 | 51.2926 | -0.028615 | -0.055756
855 | 51.6871 | 51.6732 | -0.01396 | -0.027009
860 | 52.1234 | 52.0655 | -0.057867 | -0.11102
865 | 52.5836 | 52.528 | -0.055523 | -0.10559
870 | 52.964 | 52.944 | -0.020048 | -0.037851
875 | 53.5175 | 53.4599 | -0.05764 | -0.1077
880 | 53.7652 | 53.6677 | -0.09743 | -0.18121
885 | 54.3813 | 54.3571 | -0.024223 | -0.044544
890 | 55.0871 | 55.1571 | 0.069999 | 0.12707
895 | 55.0166 | 55.0538 | 0.037152 | 0.067528
900 | 55.4112 | 55.4886 | 0.077447 | 0.13977
905 | 55.9969 | 55.9159 | -0.081022 | -0.14469
910 | 56.2012 | 56.1653 | -0.035936 | -0.063942
915 | 56.5471 | 56.5331 | -0.01398 | -0.024723
920 | 57.071 | 57.0878 | 0.016808 | 0.029451
925 | 57.1961 | 57.1327 | -0.063379 | -0.11081
930 | 55.9325 | 55.9525 | 0.020002 | 0.035761
935 | 54.6518 | 54.6434 | -0.0084379 | -0.015439
940 | 56.3066 | 56.2333 | -0.073233 | -0.13006
945 | 56.3666 | 56.4143 | 0.047721 | 0.084661
950 | 56.2658 | 56.2919 | 0.026136 | 0.04645
955 | 56.9568 | 56.8763 | -0.080433 | -0.14122
960 | 57.9881 | 58.0857 | 0.097578 | 0.16827
965 | 58.8376 | 58.8138 | -0.023779 | -0.040414
970 | 59.5144 | 59.4829 | -0.031476 | -0.052888
975 | 59.9383 | 59.9558 | 0.017467 | 0.029142
980 | 60.657 | 60.5467 | -0.11035 | -0.18192
985 | 61.2093 | 61.2744 | 0.065037 | 0.10625
990 | 61.6563 | 61.6709 | 0.014678 | 0.023806
995 | 62.1436 | 62.1739 | 0.030312 | 0.048777
1000 | 62.127 | 62.2019 | 0.074867 | 0.12051
1005 | 62.4928 | 62.3293 | -0.16341 | -0.26148
1010 | 62.6245 | 62.5502 | -0.07429 | -0.11863
1015 | 62.7965 | 62.8134 | 0.016853 | 0.026838
1020 | 63.05 | 63.0152 | -0.034792 | -0.055182
1025 | 62.5696 | 62.5285 | -0.041032 | -0.065578
1030 | 62.6832 | 62.8322 | 0.14898 | 0.23767
1035 | 62.9067 | 62.8206 | -0.086047 | -0.13679
1040 | 63.1272 | 63.0301 | -0.097113 | -0.15384
1045 | 63.6443 | 63.6593 | 0.014932 | 0.023462
1050 | 63.0612 | 62.7321 | -0.32915 | -0.52196
1055 | 63.79 | 63.9715 | 0.18151 | 0.28454
1060 | 62.7285 | 63.0295 | 0.30091 | 0.4797
1065 | 62.8321 | 62.939 | 0.10689 | 0.17012
1070 | 62.8296 | 63.1083 | 0.2787 | 0.44357
1075 | 64.579 | 64.8174 | 0.23836 | 0.36909
1080 | 63.7514 | 63.6867 | -0.064665 | -0.10143
1085 | 61.652 | 62.438 | 0.78597 | 1.2748
1090 | 62.3223 | 62.8078 | 0.48552 | 0.77904
1095 | 63.2163 | 62.7698 | -0.44645 | -0.70623
1100 | 62.2475 | 63.7097 | 1.4623 | 2.3491

## 20210125
分光放射輝度スペクトル比較
測定日時：2021/1/25
| 【HS-1000】 測定用標準機器 |  | 【MCPD-9800】 被測定機器
| 露光時間 | 1292 | 指定波長[nm] | 630
| 積算回数 | 32 | 目標放射輝度 [uW/m2/sr/nm] | 30
| アンプゲイン | NORMAL | 露光時間[ms] | 83
| 属性 | SMP | NDﾌｨﾙﾀ | ATT00
| 測定角 | 1.52 | ｱﾝﾌﾟｹﾞｲﾝ | x1
| 減光機能 | 100%(ND0) | 積算回数 | 32
| 外部フィルター | OFF
Wave length | HS-1000 | MCPD-9800 | Difference （MCPD-HS) | Difference （MCPD-HS)/HS
(nm) | (mW/m2/sr/nm) | (mW/m2/sr/nm) | (mW/m2/sr/nm) | (%)
330 | 0.33733 | 0.34039 | 0.0030577 | 0.90645
335 | 0.40484 | 0.39879 | -0.0060517 | -1.4948
340 | 0.5151 | 0.49006 | -0.025037 | -4.8606
345 | 0.58591 | 0.58842 | 0.0025079 | 0.42803
350 | 0.70331 | 0.68035 | -0.02296 | -3.2646
355 | 0.78211 | 0.78834 | 0.0062341 | 0.79709
360 | 0.9627 | 0.93152 | -0.031183 | -3.2391
365 | 1.0796 | 1.0775 | -0.0021291 | -0.19722
370 | 1.2784 | 1.2675 | -0.010864 | -0.84985
375 | 1.5067 | 1.4866 | -0.020124 | -1.3356
380 | 1.6889 | 1.6919 | 0.0029912 | 0.17711
385 | 1.9937 | 1.9972 | 0.0034941 | 0.17526
390 | 2.1863 | 2.1826 | -0.0036354 | -0.16628
395 | 2.5141 | 2.495 | -0.01908 | -0.75892
400 | 2.8355 | 2.8423 | 0.0068905 | 0.24301
405 | 3.1799 | 3.161 | -0.018871 | -0.59344
410 | 3.5213 | 3.5343 | 0.012978 | 0.36856
415 | 3.9283 | 3.9289 | 0.00059094 | 0.015043
420 | 4.3748 | 4.3763 | 0.0014817 | 0.033869
425 | 4.7739 | 4.7724 | -0.0015062 | -0.03155
430 | 5.1617 | 5.1869 | 0.025186 | 0.48793
435 | 5.5781 | 5.6005 | 0.022409 | 0.40173
440 | 6.0227 | 6.0365 | 0.013875 | 0.23039
445 | 6.5402 | 6.5357 | -0.0044636 | -0.068249
450 | 7.0648 | 7.0848 | 0.019951 | 0.2824
455 | 7.5964 | 7.603 | 0.0065366 | 0.086048
460 | 8.0975 | 8.0864 | -0.011138 | -0.13755
465 | 8.6508 | 8.6645 | 0.013645 | 0.15773
470 | 9.2211 | 9.2253 | 0.0041511 | 0.045017
475 | 9.7858 | 9.7973 | 0.011578 | 0.11832
480 | 10.345 | 10.4069 | 0.061928 | 0.59863
485 | 10.9491 | 10.9674 | 0.018284 | 0.16699
490 | 11.5363 | 11.5333 | -0.0030497 | -0.026435
495 | 12.1051 | 12.1546 | 0.049459 | 0.40857
500 | 12.7112 | 12.7045 | -0.0067467 | -0.053077
505 | 13.3442 | 13.342 | -0.0021548 | -0.016148
510 | 14.0238 | 14.0359 | 0.012146 | 0.086612
515 | 14.6843 | 14.667 | -0.017299 | -0.11781
520 | 15.3632 | 15.3481 | -0.01512 | -0.098414
525 | 15.9817 | 16.0163 | 0.034557 | 0.21623
530 | 16.7371 | 16.7191 | -0.018069 | -0.10795
535 | 17.4001 | 17.39 | -0.010046 | -0.057734
540 | 18.0735 | 18.0714 | -0.0020931 | -0.011581
545 | 18.682 | 18.7062 | 0.024227 | 0.12968
550 | 19.4098 | 19.4473 | 0.0375 | 0.1932
555 | 20.1622 | 20.1672 | 0.0050147 | 0.024872
560 | 20.839 | 20.8551 | 0.016092 | 0.077219
565 | 21.4728 | 21.5091 | 0.036341 | 0.16924
570 | 22.1057 | 22.106 | 0.00031014 | 0.001403
575 | 22.7797 | 22.7451 | -0.034621 | -0.15198
580 | 23.4225 | 23.4137 | -0.0087543 | -0.037376
585 | 24.0499 | 24.0613 | 0.011479 | 0.047728
590 | 24.7401 | 24.7145 | -0.025582 | -0.1034
595 | 25.4954 | 25.5194 | 0.024017 | 0.094201
600 | 26.2011 | 26.2544 | 0.053331 | 0.20355
605 | 26.8887 | 26.8898 | 0.0010855 | 0.0040371
610 | 27.4712 | 27.4304 | -0.040832 | -0.14863
615 | 28.1072 | 28.1063 | -0.00084371 | -0.0030018
620 | 28.8282 | 28.8206 | -0.0075369 | -0.026144
625 | 29.3526 | 29.3098 | -0.042838 | -0.14594
630 | 29.9623 | 29.9601 | -0.0022521 | -0.0075165
635 | 30.5435 | 30.5569 | 0.013367 | 0.043765
640 | 31.1379 | 31.1114 | -0.026453 | -0.084954
645 | 31.7261 | 31.7169 | -0.009137 | -0.0288
650 | 32.3159 | 32.3205 | 0.0046028 | 0.014243
655 | 32.8603 | 32.8328 | -0.027512 | -0.083723
660 | 33.4046 | 33.3632 | -0.041388 | -0.1239
665 | 33.932 | 33.9129 | -0.019088 | -0.056255
670 | 34.383 | 34.3921 | 0.0090802 | 0.026409
675 | 34.8954 | 34.8995 | 0.0041789 | 0.011976
680 | 35.4136 | 35.4079 | -0.0057312 | -0.016184
685 | 36.076 | 36.0967 | 0.020634 | 0.057196
690 | 36.6654 | 36.6114 | -0.054034 | -0.14737
695 | 37.31 | 37.2712 | -0.038738 | -0.10383
700 | 37.804 | 37.8066 | 0.0026098 | 0.0069035
705 | 38.288 | 38.3014 | 0.013408 | 0.03502
710 | 38.879 | 38.8472 | -0.031764 | -0.081701
715 | 39.2774 | 39.2875 | 0.01011 | 0.025741
720 | 39.6845 | 39.7143 | 0.029753 | 0.074973
725 | 40.3601 | 40.3962 | 0.036111 | 0.089472
730 | 40.9978 | 40.9827 | -0.015137 | -0.036922
735 | 41.7292 | 41.6943 | -0.034926 | -0.083697
740 | 42.294 | 42.2746 | -0.019374 | -0.045808
745 | 42.8405 | 42.8832 | 0.042663 | 0.099586
750 | 43.4864 | 43.5067 | 0.020304 | 0.04669
755 | 43.9813 | 43.9456 | -0.03568 | -0.081125
760 | 43.6698 | 43.643 | -0.026725 | -0.061198
765 | 44.2474 | 44.1555 | -0.09183 | -0.20754
770 | 45.315 | 45.264 | -0.05103 | -0.11261
775 | 45.7684 | 45.7184 | -0.04996 | -0.10916
780 | 46.303 | 46.2837 | -0.019281 | -0.041641
785 | 46.7463 | 46.7598 | 0.013498 | 0.028876
790 | 46.9658 | 46.9532 | -0.012583 | -0.026792
795 | 47.5993 | 47.5714 | -0.027964 | -0.05875
800 | 47.773 | 47.8158 | 0.042779 | 0.089546
805 | 48.1703 | 48.1812 | 0.010921 | 0.022672
810 | 48.3871 | 48.3634 | -0.023709 | -0.048999
815 | 48.2806 | 48.2357 | -0.044943 | -0.093086
820 | 48.7467 | 48.6709 | -0.075794 | -0.15549
825 | 49.1099 | 49.1025 | -0.0073501 | -0.014967
830 | 49.5401 | 49.5106 | -0.029537 | -0.059622
835 | 50.0208 | 49.9702 | -0.050572 | -0.1011
840 | 50.4382 | 50.4778 | 0.039603 | 0.078518
845 | 50.8013 | 50.7974 | -0.0038788 | -0.0076352
850 | 51.2439 | 51.239 | -0.0049032 | -0.0095684
855 | 51.5927 | 51.6005 | 0.007844 | 0.015204
860 | 51.8715 | 51.7852 | -0.086334 | -0.16644
865 | 52.2232 | 52.234 | 0.010804 | 0.020687
870 | 52.7252 | 52.6841 | -0.041087 | -0.077926
875 | 53.3136 | 53.2494 | -0.064216 | -0.12045
880 | 53.8035 | 53.7441 | -0.059383 | -0.11037
885 | 54.3096 | 54.3132 | 0.0035686 | 0.0065709
890 | 54.9886 | 54.8963 | -0.092274 | -0.1678
895 | 55.2835 | 55.1452 | -0.13833 | -0.25021
900 | 55.4776 | 55.3587 | -0.11895 | -0.21441
905 | 55.898 | 55.8586 | -0.039391 | -0.07047
910 | 56.31 | 56.2504 | -0.059561 | -0.10577
915 | 56.5096 | 56.5318 | 0.022156 | 0.039207
920 | 56.9717 | 57.0132 | 0.041558 | 0.072944
925 | 57.2631 | 57.2275 | -0.035577 | -0.062129
930 | 55.8201 | 55.6312 | -0.1889 | -0.33842
935 | 54.229 | 54.2952 | 0.066158 | 0.122
940 | 55.8849 | 55.8935 | 0.0085409 | 0.015283
945 | 55.6202 | 55.5878 | -0.032445 | -0.058333
950 | 56.0806 | 56.1389 | 0.058239 | 0.10385
955 | 56.9419 | 56.883 | -0.058903 | -0.10344
960 | 57.9414 | 57.8242 | -0.11715 | -0.20219
965 | 58.6021 | 58.6163 | 0.01413 | 0.024112
970 | 59.5038 | 59.4609 | -0.042915 | -0.072121
975 | 59.8367 | 59.7856 | -0.051054 | -0.085322
980 | 60.2604 | 60.3936 | 0.13312 | 0.22091
985 | 60.9547 | 60.8617 | -0.09303 | -0.15262
990 | 61.1602 | 61.1769 | 0.016728 | 0.027351
995 | 61.6751 | 61.6112 | -0.06392 | -0.10364
1000 | 62.0447 | 62.0313 | -0.013434 | -0.021653
1005 | 62.2005 | 62.1873 | -0.013187 | -0.021201
1010 | 61.961 | 61.8469 | -0.11403 | -0.18404
1015 | 62.0929 | 62.0778 | -0.015096 | -0.024312
1020 | 62.3914 | 62.0458 | -0.34567 | -0.55404
1025 | 62.071 | 61.8255 | -0.24556 | -0.39561
1030 | 62.3428 | 61.8425 | -0.50035 | -0.80258
1035 | 62.2444 | 61.9038 | -0.34061 | -0.54721
1040 | 62.1271 | 61.6445 | -0.48265 | -0.77688
1045 | 62.2396 | 62.0417 | -0.19785 | -0.31788
1050 | 62.2035 | 62.0043 | -0.19917 | -0.32019
1055 | 61.9809 | 61.9882 | 0.0072733 | 0.011735
1060 | 62.8005 | 62.4873 | -0.31317 | -0.49868
1065 | 62.8296 | 62.7093 | -0.1203 | -0.19148
1070 | 62.0696 | 61.7347 | -0.33494 | -0.53962
1075 | 61.6113 | 61.49 | -0.12131 | -0.19689
1080 | 60.7514 | 60.4048 | -0.34658 | -0.57049
1085 | 61.2868 | 60.366 | -0.92078 | -1.5024
1090 | 60.3423 | 60.848 | 0.50578 | 0.83818
1095 | 60.199 | 59.4485 | -0.75046 | -1.2466
1100 | 59.9978 | 59.4466 | -0.55119 | -0.91868

## 20200303
分光放射輝度スペクトル比較
測定日時：2020/3/3
| 【HS-1000】 測定用標準機器 |  | 【MCPD-9800】 被測定機器
| 露光時間 | 1280 | 指定波長[nm] | 630
| 積算回数 | 32 | 目標放射輝度 [uW/m2/sr/nm] | 30
| アンプゲイン | NORMAL | 露光時間[ms] | 86
| 属性 | SMP | NDﾌｨﾙﾀ | ATT00
| 測定角 | 1.52 | ｱﾝﾌﾟｹﾞｲﾝ | x1
| 減光機能 | 100%(ND0) | 積算回数 | 32
| 外部フィルター | OFF
Wave length | HS-1000 | MCPD-9800 | Difference （MCPD-HS) | Difference （MCPD-HS)/HS
(nm) | (mW/m2/sr/nm) | (mW/m2/sr/nm) | (mW/m2/sr/nm) | (%)
330 | 0.39674 | 0.3903 | -0.0064394 | -1.6231
335 | 0.46924 | 0.43483 | -0.034407 | -7.3326
340 | 0.56646 | 0.53795 | -0.028508 | -5.0327
345 | 0.59091 | 0.61793 | 0.027017 | 4.5721
350 | 0.77935 | 0.75203 | -0.027321 | -3.5056
355 | 0.88156 | 0.81748 | -0.064075 | -7.2684
360 | 1.0055 | 0.98912 | -0.016339 | -1.6251
365 | 1.1362 | 1.1088 | -0.027471 | -2.4177
370 | 1.3351 | 1.3201 | -0.014942 | -1.1191
375 | 1.563 | 1.5695 | 0.0065103 | 0.41654
380 | 1.7986 | 1.7913 | -0.0073455 | -0.4084
385 | 2.0451 | 2.0221 | -0.023003 | -1.1248
390 | 2.2887 | 2.3166 | 0.027897 | 1.2189
395 | 2.571 | 2.5595 | -0.011483 | -0.44666
400 | 2.8611 | 2.8799 | 0.018825 | 0.65797
405 | 3.2288 | 3.2456 | 0.01684 | 0.52155
410 | 3.6247 | 3.6196 | -0.0051218 | -0.1413
415 | 4.0493 | 4.0638 | 0.014457 | 0.35703
420 | 4.4567 | 4.4452 | -0.011494 | -0.25789
425 | 4.834 | 4.8395 | 0.0055063 | 0.11391
430 | 5.2766 | 5.2726 | -0.0040187 | -0.07616
435 | 5.7667 | 5.7649 | -0.0017619 | -0.030552
440 | 6.217 | 6.2164 | -0.00060462 | -0.0097252
445 | 6.6283 | 6.6286 | 0.00032256 | 0.0048664
450 | 7.1047 | 7.0936 | -0.011028 | -0.15523
455 | 7.6183 | 7.6184 | 0.00018014 | 0.0023645
460 | 8.1554 | 8.1338 | -0.021527 | -0.26396
465 | 8.6983 | 8.7119 | 0.01353 | 0.15555
470 | 9.3077 | 9.3156 | 0.0078891 | 0.084759
475 | 9.8994 | 9.8932 | -0.0061507 | -0.062132
480 | 10.4534 | 10.4308 | -0.022534 | -0.21557
485 | 11.035 | 11.0031 | -0.0319 | -0.28908
490 | 11.6582 | 11.6365 | -0.021713 | -0.18625
495 | 12.2126 | 12.2156 | 0.0030653 | 0.0251
500 | 12.7931 | 12.776 | -0.01702 | -0.13304
505 | 13.4065 | 13.41 | 0.0034666 | 0.025857
510 | 14.0906 | 14.0863 | -0.0043206 | -0.030663
515 | 14.8123 | 14.8204 | 0.0080614 | 0.054423
520 | 15.4365 | 15.4186 | -0.017861 | -0.11571
525 | 16.0654 | 16.0747 | 0.009284 | 0.057789
530 | 16.7275 | 16.7262 | -0.0012104 | -0.0072361
535 | 17.3804 | 17.38 | -0.00048579 | -0.0027951
540 | 18.1083 | 18.1208 | 0.012526 | 0.069171
545 | 18.8905 | 18.8673 | -0.023222 | -0.12293
550 | 19.4861 | 19.4845 | -0.0016879 | -0.0086621
555 | 20.1456 | 20.133 | -0.012616 | -0.062622
560 | 20.8623 | 20.8843 | 0.021989 | 0.1054
565 | 21.5203 | 21.5329 | 0.012622 | 0.05865
570 | 22.1407 | 22.1596 | 0.018945 | 0.085565
575 | 22.7702 | 22.7682 | -0.002057 | -0.0090339
580 | 23.4293 | 23.4668 | 0.037524 | 0.16016
585 | 24.2029 | 24.2053 | 0.0023528 | 0.0097213
590 | 24.8822 | 24.8526 | -0.029591 | -0.11892
595 | 25.4858 | 25.4801 | -0.0056495 | -0.022167
600 | 26.1406 | 26.1298 | -0.010809 | -0.041349
605 | 26.8685 | 26.8857 | 0.017253 | 0.064211
610 | 27.4692 | 27.4672 | -0.0020611 | -0.0075033
615 | 28.154 | 28.1922 | 0.038212 | 0.13572
620 | 28.7524 | 28.776 | 0.02362 | 0.08215
625 | 29.3791 | 29.3745 | -0.0046169 | -0.015715
630 | 29.9658 | 29.968 | 0.0021657 | 0.0072273
635 | 30.4859 | 30.4677 | -0.01813 | -0.05947
640 | 31.0816 | 31.1286 | 0.047078 | 0.15147
645 | 31.6269 | 31.6381 | 0.011194 | 0.035394
650 | 32.2467 | 32.276 | 0.029279 | 0.090798
655 | 32.8118 | 32.8572 | 0.045365 | 0.13826
660 | 33.334 | 33.3039 | -0.030092 | -0.090274
665 | 33.8331 | 33.8634 | 0.030269 | 0.089465
670 | 34.3045 | 34.3359 | 0.031379 | 0.091473
675 | 34.7867 | 34.7987 | 0.011983 | 0.034448
680 | 35.4286 | 35.4347 | 0.0061115 | 0.01725
685 | 36.025 | 36.0389 | 0.013864 | 0.038483
690 | 36.504 | 36.5276 | 0.023669 | 0.064838
695 | 37.2267 | 37.2397 | 0.012964 | 0.034825
700 | 37.6873 | 37.6968 | 0.0095393 | 0.025312
705 | 38.1929 | 38.226 | 0.0331 | 0.086665
710 | 38.6417 | 38.6455 | 0.0037385 | 0.0096747
715 | 39.0944 | 39.1167 | 0.022249 | 0.056912
720 | 39.4902 | 39.4801 | -0.010176 | -0.025768
725 | 40.2384 | 40.2332 | -0.0051988 | -0.01292
730 | 40.8718 | 40.8656 | -0.0062788 | -0.015362
735 | 41.6842 | 41.6884 | 0.004212 | 0.010105
740 | 42.2053 | 42.2378 | 0.032522 | 0.077056
745 | 42.7828 | 42.793 | 0.010187 | 0.023812
750 | 43.3256 | 43.3626 | 0.036996 | 0.085391
755 | 43.79 | 43.7752 | -0.01482 | -0.033844
760 | 43.4083 | 43.376 | -0.03232 | -0.074456
765 | 44.1592 | 44.2055 | 0.046337 | 0.10493
770 | 45.2275 | 45.29 | 0.06257 | 0.13834
775 | 45.6734 | 45.7293 | 0.055945 | 0.12249
780 | 46.1108 | 46.1043 | -0.0065491 | -0.014203
785 | 46.5841 | 46.6417 | 0.057551 | 0.12354
790 | 46.9505 | 46.9796 | 0.029124 | 0.06203
795 | 47.4531 | 47.4925 | 0.039471 | 0.083179
800 | 47.8497 | 47.8512 | 0.0014989 | 0.0031326
805 | 48.0832 | 48.0886 | 0.005408 | 0.011247
810 | 48.3022 | 48.3174 | 0.015186 | 0.03144
815 | 48.2609 | 48.2707 | 0.0097142 | 0.020129
820 | 48.6748 | 48.7233 | 0.048471 | 0.099581
825 | 49.0355 | 49.0729 | 0.037383 | 0.076238
830 | 49.4045 | 49.3579 | -0.046624 | -0.094373
835 | 49.8659 | 49.8855 | 0.019628 | 0.039362
840 | 50.3558 | 50.3938 | 0.03802 | 0.075503
845 | 50.7319 | 50.747 | 0.015114 | 0.029792
850 | 51.1554 | 51.1528 | -0.0025411 | -0.0049675
855 | 51.5709 | 51.6145 | 0.043647 | 0.084636
860 | 51.9502 | 51.9518 | 0.0016317 | 0.0031409
865 | 52.3471 | 52.3835 | 0.036455 | 0.069641
870 | 52.6441 | 52.6947 | 0.050594 | 0.096105
875 | 53.0621 | 53.1074 | 0.045333 | 0.085434
880 | 53.6498 | 53.5584 | -0.091376 | -0.17032
885 | 54.0809 | 54.0694 | -0.011503 | -0.021271
890 | 54.573 | 54.5112 | -0.061805 | -0.11325
895 | 54.8602 | 54.8852 | 0.024986 | 0.045545
900 | 55.1433 | 55.161 | 0.017732 | 0.032156
905 | 55.8138 | 55.8362 | 0.022472 | 0.040262
910 | 56.0763 | 56.0305 | -0.045784 | -0.081646
915 | 56.4397 | 56.4658 | 0.026099 | 0.046242
920 | 56.8472 | 56.8873 | 0.040127 | 0.070587
925 | 57.0011 | 57.0202 | 0.019071 | 0.033456
930 | 55.7464 | 55.6793 | -0.067082 | -0.12033
935 | 53.9391 | 53.9019 | -0.03723 | -0.069023
940 | 55.4417 | 55.4378 | -0.0039146 | -0.0070607
945 | 55.4971 | 55.3762 | -0.12086 | -0.21777
950 | 56.2157 | 56.1625 | -0.05315 | -0.094546
955 | 57.051 | 56.9634 | -0.087583 | -0.15352
960 | 57.9052 | 57.967 | 0.061751 | 0.10664
965 | 58.8374 | 58.8951 | 0.057721 | 0.098102
970 | 59.4035 | 59.4355 | 0.032014 | 0.053892
975 | 59.823 | 59.7887 | -0.034299 | -0.057335
980 | 60.2674 | 60.1725 | -0.094871 | -0.15742
985 | 60.9518 | 60.841 | -0.11081 | -0.1818
990 | 61.4316 | 61.3416 | -0.090018 | -0.14653
995 | 61.5607 | 61.5646 | 0.0038931 | 0.006324
1000 | 61.9 | 61.905 | 0.0050383 | 0.0081394
1005 | 62.0278 | 61.9414 | -0.086356 | -0.13922
1010 | 62.5257 | 62.4762 | -0.049579 | -0.079294
1015 | 62.1157 | 62.1501 | 0.034448 | 0.055458
1020 | 62.1692 | 62.0214 | -0.14784 | -0.23781
1025 | 62.3831 | 62.3707 | -0.012405 | -0.019885
1030 | 61.852 | 61.8302 | -0.021829 | -0.035292
1035 | 62.6571 | 62.3418 | -0.31529 | -0.5032
1040 | 62.6538 | 62.6798 | 0.026039 | 0.04156
1045 | 63.0087 | 62.9776 | -0.031039 | -0.049262
1050 | 62.3618 | 62.5921 | 0.23026 | 0.36923
1055 | 62.7422 | 62.8727 | 0.13047 | 0.20795
1060 | 62.6325 | 62.3456 | -0.28686 | -0.458
1065 | 62.2509 | 62.2112 | -0.039675 | -0.063735
1070 | 62.9529 | 62.6283 | -0.3246 | -0.51563
1075 | 62.4769 | 62.6266 | 0.14971 | 0.23963
1080 | 62.7694 | 62.4442 | -0.32527 | -0.5182
1085 | 63.1559 | 62.6953 | -0.46062 | -0.72933
1090 | 62.6986 | 61.5726 | -1.126 | -1.7958
1095 | 63.027 | 62.0706 | -0.95635 | -1.5174
1100 | 61.9375 | 60.8899 | -1.0475 | -1.6913

## 20181109
分光放射輝度スペクトル比較
測定日時：2018/11/09
| 【HS-1000】 測定用標準機器 |  | 【MCPD-9800】 被測定機器
| 露光時間 | 1379 | 指定波長[nm] | 630
| 積算回数 | 32 | 目標放射輝度 [uW/m2/sr/nm] | 30
| アンプゲイン | NORMAL | 露光時間[ms] | 83
| 属性 | SMP | NDﾌｨﾙﾀ | ATT00
| 測定角 | 1.52 | ｱﾝﾌﾟｹﾞｲﾝ | x1
| 減光機能 | 100%(ND0) | 積算回数 | 32
| 外部フィルター | OFF
Wave length | HS-1000 | MCPD-9800 | Difference （MCPD-HS) | Difference （MCPD-HS)/HS
(nm) | (mW/m2/sr/nm) | (mW/m2/sr/nm) | (mW/m2/sr/nm) | (%)
330 | 0.38655 | 0.40281 | 0.016259 | 4.2062
335 | 0.45668 | 0.47358 | 0.016903 | 3.7014
340 | 0.57656 | 0.51664 | -0.059916 | -10.392
345 | 0.68834 | 0.68368 | -0.0046632 | -0.67745
350 | 0.71485 | 0.71876 | 0.0039111 | 0.54712
355 | 0.89254 | 0.88492 | -0.0076167 | -0.85337
360 | 1.046 | 1.0291 | -0.016887 | -1.6144
365 | 1.19 | 1.186 | -0.0039904 | -0.33532
370 | 1.418 | 1.4045 | -0.013566 | -0.95666
375 | 1.6026 | 1.6261 | 0.023463 | 1.4641
380 | 1.8151 | 1.8188 | 0.0036661 | 0.20198
385 | 2.0492 | 2.0458 | -0.0034377 | -0.16776
390 | 2.3354 | 2.3018 | -0.033622 | -1.4397
395 | 2.6446 | 2.6327 | -0.011855 | -0.44829
400 | 2.932 | 2.949 | 0.017005 | 0.58
405 | 3.2938 | 3.2741 | -0.019734 | -0.5991
410 | 3.7033 | 3.7115 | 0.0081419 | 0.21985
415 | 4.1532 | 4.1662 | 0.013022 | 0.31355
420 | 4.5798 | 4.5767 | -0.0030896 | -0.067461
425 | 4.9591 | 4.9601 | 0.0010787 | 0.021752
430 | 5.4177 | 5.3976 | -0.020036 | -0.36983
435 | 5.8184 | 5.8033 | -0.015104 | -0.25959
440 | 6.2069 | 6.2108 | 0.0039162 | 0.063095
445 | 6.7592 | 6.7682 | 0.0089615 | 0.13258
450 | 7.2917 | 7.2782 | -0.013546 | -0.18577
455 | 7.8375 | 7.8418 | 0.0043046 | 0.054923
460 | 8.3751 | 8.3523 | -0.022845 | -0.27277
465 | 8.8966 | 8.8605 | -0.036046 | -0.40517
470 | 9.4974 | 9.4621 | -0.035335 | -0.37205
475 | 10.0207 | 10.0148 | -0.0059614 | -0.059491
480 | 10.6536 | 10.5958 | -0.057791 | -0.54245
485 | 11.1858 | 11.1818 | -0.0039638 | -0.035436
490 | 11.7569 | 11.7317 | -0.025133 | -0.21377
495 | 12.3724 | 12.3561 | -0.01633 | -0.13199
500 | 12.9815 | 12.9584 | -0.023143 | -0.17828
505 | 13.637 | 13.6352 | -0.0018012 | -0.013208
510 | 14.2818 | 14.264 | -0.017779 | -0.12449
515 | 14.9469 | 14.9251 | -0.02173 | -0.14538
520 | 15.6243 | 15.5882 | -0.036054 | -0.23076
525 | 16.2606 | 16.2452 | -0.01534 | -0.094336
530 | 16.919 | 16.8983 | -0.020708 | -0.12239
535 | 17.5961 | 17.5691 | -0.026995 | -0.15341
540 | 18.239 | 18.2129 | -0.026033 | -0.14273
545 | 18.9541 | 18.9206 | -0.0335 | -0.17674
550 | 19.6621 | 19.6157 | -0.046397 | -0.23597
555 | 20.3085 | 20.2721 | -0.036352 | -0.179
560 | 20.9668 | 20.9333 | -0.03347 | -0.15963
565 | 21.6666 | 21.6065 | -0.060036 | -0.27709
570 | 22.2693 | 22.1942 | -0.075074 | -0.33712
575 | 22.9594 | 22.8773 | -0.082092 | -0.35755
580 | 23.5758 | 23.5276 | -0.048288 | -0.20482
585 | 24.2881 | 24.2176 | -0.070527 | -0.29038
590 | 24.9555 | 24.9098 | -0.045694 | -0.1831
595 | 25.5222 | 25.4745 | -0.047737 | -0.18704
600 | 26.2405 | 26.1552 | -0.08536 | -0.3253
605 | 26.8885 | 26.8167 | -0.071762 | -0.26689
610 | 27.5375 | 27.4583 | -0.079275 | -0.28788
615 | 28.2028 | 28.1312 | -0.071605 | -0.2539
620 | 28.8027 | 28.6978 | -0.10488 | -0.36413
625 | 29.4452 | 29.3567 | -0.088448 | -0.30038
630 | 29.9995 | 29.9357 | -0.063756 | -0.21252
635 | 30.5755 | 30.5308 | -0.04473 | -0.14629
640 | 31.0975 | 31.0127 | -0.08482 | -0.27275
645 | 31.7316 | 31.644 | -0.087658 | -0.27625
650 | 32.2419 | 32.1504 | -0.091536 | -0.2839
655 | 32.8013 | 32.6845 | -0.11678 | -0.35603
660 | 33.2136 | 33.1314 | -0.082211 | -0.24752
665 | 33.7028 | 33.6264 | -0.076308 | -0.22642
670 | 34.2468 | 34.1567 | -0.090085 | -0.26305
675 | 34.7692 | 34.6671 | -0.10205 | -0.29349
680 | 35.3434 | 35.2065 | -0.1369 | -0.38734
685 | 35.8635 | 35.7803 | -0.083209 | -0.23202
690 | 36.4819 | 36.39 | -0.091938 | -0.25201
695 | 37.0912 | 37.0205 | -0.070725 | -0.19068
700 | 37.6823 | 37.5699 | -0.1124 | -0.29829
705 | 38.2052 | 38.0976 | -0.10752 | -0.28143
710 | 38.6458 | 38.6095 | -0.036315 | -0.093968
715 | 39.1369 | 39.0542 | -0.082779 | -0.21151
720 | 39.5471 | 39.4168 | -0.13036 | -0.32962
725 | 40.0585 | 39.9849 | -0.073638 | -0.18383
730 | 40.6079 | 40.5152 | -0.092705 | -0.22829
735 | 41.4417 | 41.339 | -0.10264 | -0.24767
740 | 41.9117 | 41.7792 | -0.13247 | -0.31607
745 | 42.4451 | 42.3079 | -0.13712 | -0.32306
750 | 42.9085 | 42.7631 | -0.1455 | -0.33909
755 | 43.2443 | 43.1785 | -0.065779 | -0.15211
760 | 42.9827 | 42.877 | -0.10577 | -0.24609
765 | 43.6843 | 43.568 | -0.1163 | -0.26622
770 | 44.6598 | 44.5724 | -0.087403 | -0.19571
775 | 45.2427 | 45.09 | -0.15264 | -0.33737
780 | 45.7344 | 45.5641 | -0.17028 | -0.37232
785 | 46.0994 | 45.9283 | -0.17117 | -0.37131
790 | 46.4556 | 46.2996 | -0.15595 | -0.33569
795 | 46.9673 | 46.8658 | -0.10153 | -0.21617
800 | 47.1987 | 47.0975 | -0.10122 | -0.21445
805 | 47.2607 | 47.1363 | -0.12437 | -0.26316
810 | 47.5267 | 47.3821 | -0.14461 | -0.30428
815 | 47.4306 | 47.3863 | -0.044323 | -0.093447
820 | 47.6481 | 47.5247 | -0.12341 | -0.25901
825 | 47.9657 | 47.8314 | -0.13425 | -0.27989
830 | 48.3512 | 48.2614 | -0.089819 | -0.18576
835 | 48.8749 | 48.779 | -0.095861 | -0.19613
840 | 49.21 | 49.0717 | -0.13824 | -0.28093
845 | 49.4802 | 49.3819 | -0.098299 | -0.19866
850 | 49.6857 | 49.5871 | -0.098673 | -0.19859
855 | 50.2547 | 50.113 | -0.14172 | -0.282
860 | 50.6693 | 50.4715 | -0.19781 | -0.3904
865 | 51.0545 | 50.9492 | -0.1053 | -0.20624
870 | 51.512 | 51.3573 | -0.15473 | -0.30037
875 | 51.8404 | 51.6975 | -0.1429 | -0.27565
880 | 52.2994 | 52.2443 | -0.05503 | -0.10522
885 | 52.8534 | 52.6744 | -0.179 | -0.33868
890 | 53.3348 | 53.1928 | -0.14199 | -0.26623
895 | 53.4904 | 53.4062 | -0.084233 | -0.15747
900 | 53.6883 | 53.5697 | -0.11862 | -0.22093
905 | 54.3419 | 54.2499 | -0.092041 | -0.16937
910 | 54.2865 | 54.131 | -0.15554 | -0.28652
915 | 54.6429 | 54.5476 | -0.095301 | -0.17441
920 | 55.0536 | 55.0223 | -0.031343 | -0.056933
925 | 55.2075 | 55.1921 | -0.015376 | -0.027851
930 | 53.8123 | 53.7482 | -0.064117 | -0.11915
935 | 52.4036 | 52.2933 | -0.11022 | -0.21033
940 | 53.7407 | 53.5234 | -0.21731 | -0.40436
945 | 54.0228 | 53.8868 | -0.13601 | -0.25177
950 | 54.4922 | 54.3456 | -0.14662 | -0.26906
955 | 54.906 | 54.7861 | -0.11987 | -0.21831
960 | 55.9736 | 55.8294 | -0.14423 | -0.25768
965 | 56.619 | 56.421 | -0.19806 | -0.3498
970 | 57.2124 | 57.1271 | -0.085355 | -0.14919
975 | 57.8574 | 57.6891 | -0.1683 | -0.29088
980 | 58.3117 | 58.0279 | -0.28376 | -0.48663
985 | 58.7578 | 58.5695 | -0.18832 | -0.3205
990 | 59.2943 | 59.0778 | -0.2165 | -0.36513
995 | 59.697 | 59.4962 | -0.20084 | -0.33643
1000 | 59.6866 | 59.628 | -0.058587 | -0.098157
1005 | 59.791 | 59.7032 | -0.08779 | -0.14683
1010 | 59.4697 | 59.3837 | -0.086019 | -0.14464
1015 | 60.1727 | 59.9433 | -0.22932 | -0.38111
1020 | 59.8066 | 59.8374 | 0.030755 | 0.051423
1025 | 60.035 | 59.788 | -0.24699 | -0.41142
1030 | 59.9757 | 60.0049 | 0.029225 | 0.048727
1035 | 60.1406 | 59.7544 | -0.38625 | -0.64224
1040 | 59.812 | 59.8525 | 0.040472 | 0.067665
1045 | 59.8676 | 59.5742 | -0.29339 | -0.49006
1050 | 60.035 | 59.8793 | -0.15576 | -0.25945
1055 | 59.9576 | 59.7194 | -0.23814 | -0.39718
1060 | 59.7418 | 59.1313 | -0.61055 | -1.022
1065 | 59.8586 | 59.8778 | 0.019196 | 0.032069
1070 | 58.908 | 58.7553 | -0.15275 | -0.2593
1075 | 59.3019 | 58.8725 | -0.42935 | -0.724
1080 | 58.5972 | 58.8459 | 0.24867 | 0.42438
1085 | 59.2609 | 59.2924 | 0.031499 | 0.053153
1090 | 58.8911 | 58.1386 | -0.75243 | -1.2777
1095 | 58.6332 | 58.2177 | -0.41546 | -0.70857
1100 | 57.8786 | 58.2351 | 0.35657 | 0.61606

## 20170714
分光放射輝度スペクトル比較
測定日時：2017/7/14
| 【HS-1000】 測定用標準機器 |  | 【MCPD-9800】 被測定機器
| 露光時間 | 1370 | 指定波長[nm] | 630
| 積算回数 | 4 | 目標放射輝度 [uW/m2/sr/nm] | 30
| アンプゲイン | NORMAL | 露光時間[ms] | 86
| 属性 | SMP | NDﾌｨﾙﾀ | ATT00
| 測定角 | 1.52 | ｱﾝﾌﾟｹﾞｲﾝ | x1
| 減光機能 | 100%(ND0) | 積算回数 | 36
| 外部フィルター | OFF
Wave length | HS-1000 | MCPD-9800 | Difference （MCPD-HS) | Difference （MCPD-HS)/HS
(nm) | (mW/m2/sr/nm) | (mW/m2/sr/nm) | (mW/m2/sr/nm) | (%)
330 | 0.57898 | 0.56373 | -0.015255 | -2.6348
335 | 0.61321 | 0.69797 | 0.084765 | 13.8231
340 | 0.85171 | 0.87595 | 0.02424 | 2.8461
345 | 1.0022 | 0.94587 | -0.056306 | -5.6183
350 | 1.0124 | 0.98809 | -0.024296 | -2.3998
355 | 1.1392 | 1.1698 | 0.030591 | 2.6852
360 | 1.3209 | 1.3697 | 0.048767 | 3.6919
365 | 1.4238 | 1.4477 | 0.023876 | 1.677
370 | 1.6044 | 1.6553 | 0.050864 | 3.1702
375 | 1.9348 | 1.8186 | -0.11619 | -6.0053
380 | 2.0615 | 2.0902 | 0.028652 | 1.3898
385 | 2.2954 | 2.318 | 0.022632 | 0.98599
390 | 2.5462 | 2.6006 | 0.054383 | 2.1359
395 | 2.9287 | 2.8948 | -0.033896 | -1.1574
400 | 3.2679 | 3.2277 | -0.040207 | -1.2304
405 | 3.5382 | 3.6027 | 0.064536 | 1.824
410 | 4.0225 | 3.9882 | -0.034289 | -0.85244
415 | 4.5653 | 4.3747 | -0.19058 | -4.1746
420 | 4.908 | 4.79 | -0.11798 | -2.4039
425 | 5.2565 | 5.2541 | -0.0024498 | -0.046604
430 | 5.6591 | 5.7079 | 0.048849 | 0.86319
435 | 6.0411 | 6.0915 | 0.050391 | 0.83414
440 | 6.5756 | 6.5588 | -0.016826 | -0.25589
445 | 7.1115 | 7.0111 | -0.10046 | -1.4126
450 | 7.5725 | 7.5946 | 0.022084 | 0.29164
455 | 8.1509 | 8.1286 | -0.02224 | -0.27286
460 | 8.6296 | 8.6477 | 0.018066 | 0.20935
465 | 9.2442 | 9.2012 | -0.042983 | -0.46497
470 | 9.8064 | 9.7801 | -0.02626 | -0.26778
475 | 10.4237 | 10.3573 | -0.066436 | -0.63736
480 | 11.0107 | 10.9297 | -0.080992 | -0.73557
485 | 11.4946 | 11.4853 | -0.0092991 | -0.0809
490 | 12.148 | 12.0661 | -0.081814 | -0.67348
495 | 12.6701 | 12.6306 | -0.039437 | -0.31126
500 | 13.3594 | 13.2715 | -0.087832 | -0.65746
505 | 13.9267 | 13.9411 | 0.014364 | 0.10314
510 | 14.6575 | 14.6458 | -0.011702 | -0.079834
515 | 15.2677 | 15.2616 | -0.0060601 | -0.039692
520 | 15.9166 | 15.924 | 0.0074413 | 0.046752
525 | 16.5317 | 16.5032 | -0.028445 | -0.17206
530 | 17.3413 | 17.1992 | -0.14209 | -0.81939
535 | 17.8655 | 17.8395 | -0.02601 | -0.14559
540 | 18.4815 | 18.519 | 0.037488 | 0.20284
545 | 19.1818 | 19.1503 | -0.031493 | -0.16418
550 | 19.8533 | 19.9088 | 0.055473 | 0.27941
555 | 20.5509 | 20.5449 | -0.0060216 | -0.029301
560 | 21.2418 | 21.2651 | 0.023271 | 0.10955
565 | 21.7201 | 21.8196 | 0.099528 | 0.45823
570 | 22.2954 | 22.3911 | 0.095714 | 0.4293
575 | 23.1328 | 23.1013 | -0.031409 | -0.13578
580 | 23.8019 | 23.8219 | 0.020027 | 0.08414
585 | 24.5516 | 24.5215 | -0.030142 | -0.12277
590 | 25.0974 | 24.9789 | -0.11848 | -0.47207
595 | 25.7848 | 25.7797 | -0.0051279 | -0.019887
600 | 26.4002 | 26.3593 | -0.040825 | -0.15464
605 | 26.9029 | 26.927 | 0.024098 | 0.089575
610 | 27.823 | 27.7268 | -0.096167 | -0.34564
615 | 28.2739 | 28.2522 | -0.021703 | -0.076759
620 | 28.9374 | 28.8285 | -0.10889 | -0.3763
625 | 29.4205 | 29.4261 | 0.005606 | 0.019055
630 | 30.0391 | 29.9288 | -0.11024 | -0.36699
635 | 30.4702 | 30.463 | -0.0071926 | -0.023605
640 | 30.9109 | 31.0132 | 0.10232 | 0.33101
645 | 31.6172 | 31.5652 | -0.052007 | -0.16449
650 | 32.1686 | 32.0409 | -0.12764 | -0.39679
655 | 32.6531 | 32.6588 | 0.0056569 | 0.017324
660 | 33.012 | 33.0073 | -0.0046779 | -0.01417
665 | 33.5885 | 33.5425 | -0.045981 | -0.1369
670 | 34.2332 | 34.0752 | -0.15801 | -0.46158
675 | 34.763 | 34.6446 | -0.11836 | -0.34048
680 | 35.0617 | 35.1203 | 0.05858 | 0.16708
685 | 35.7932 | 35.7498 | -0.043423 | -0.12132
690 | 36.3687 | 36.3167 | -0.052041 | -0.14309
695 | 36.7779 | 36.7884 | 0.010503 | 0.028559
700 | 37.4132 | 37.4174 | 0.0042044 | 0.011238
705 | 37.9568 | 37.8617 | -0.095158 | -0.2507
710 | 38.359 | 38.2529 | -0.1061 | -0.2766
715 | 38.6786 | 38.6968 | 0.018141 | 0.046902
720 | 39.2164 | 39.169 | -0.047475 | -0.12106
725 | 39.8349 | 39.6782 | -0.15665 | -0.39324
730 | 40.573 | 40.3099 | -0.26314 | -0.64856
735 | 41.1194 | 41.142 | 0.022502 | 0.054724
740 | 41.5538 | 41.4598 | -0.093973 | -0.22615
745 | 42.1774 | 42.0659 | -0.11147 | -0.2643
750 | 42.3394 | 42.3803 | 0.040879 | 0.096551
755 | 42.3962 | 42.3823 | -0.013986 | -0.032988
760 | 42.4239 | 42.4996 | 0.075696 | 0.17843
765 | 43.832 | 43.6668 | -0.16517 | -0.37682
770 | 44.269 | 44.2488 | -0.020232 | -0.045703
775 | 44.6687 | 44.6901 | 0.021416 | 0.047945
780 | 44.9517 | 45.1106 | 0.15889 | 0.35346
785 | 45.6088 | 45.4139 | -0.19481 | -0.42713
790 | 46.0675 | 45.8466 | -0.22086 | -0.47943
795 | 46.2526 | 46.145 | -0.10765 | -0.23273
800 | 46.4757 | 46.4018 | -0.07392 | -0.15905
805 | 46.6645 | 46.6618 | -0.0026962 | -0.0057779
810 | 46.5861 | 46.6316 | 0.045484 | 0.097634
815 | 46.8798 | 46.7077 | -0.17211 | -0.36714
820 | 47.0615 | 46.963 | -0.098491 | -0.20928
825 | 47.1225 | 47.4386 | 0.31604 | 0.67069
830 | 47.7387 | 47.8657 | 0.12698 | 0.26599
835 | 48.4701 | 48.1001 | -0.37002 | -0.76341
840 | 48.5488 | 48.3613 | -0.1875 | -0.3862
845 | 48.6645 | 48.7845 | 0.12003 | 0.24666
850 | 49.402 | 49.1917 | -0.21027 | -0.42563
855 | 49.8255 | 49.4884 | -0.33711 | -0.67657
860 | 49.9013 | 49.8812 | -0.02009 | -0.040259
865 | 50.174 | 50.1911 | 0.017083 | 0.034047
870 | 50.648 | 50.6499 | 0.0019161 | 0.0037831
875 | 51.0807 | 51.2339 | 0.15325 | 0.30002
880 | 51.9503 | 51.5446 | -0.40567 | -0.78088
885 | 52.1915 | 52.309 | 0.1175 | 0.22513
890 | 52.2432 | 52.3962 | 0.15295 | 0.29276
895 | 52.5613 | 52.5477 | -0.01362 | -0.025912
900 | 53.085 | 53.2236 | 0.13852 | 0.26094
905 | 53.3978 | 53.535 | 0.13723 | 0.257
910 | 53.2264 | 53.3461 | 0.11969 | 0.22487
915 | 53.9697 | 53.9474 | -0.022378 | -0.041463
920 | 54.4752 | 54.0804 | -0.39483 | -0.72478
925 | 53.0634 | 53.0107 | -0.052644 | -0.09921
930 | 51.2904 | 51.2986 | 0.0082367 | 0.016059
935 | 52.7867 | 52.3821 | -0.40464 | -0.76655
940 | 52.9446 | 52.5413 | -0.40328 | -0.7617
945 | 53.6485 | 53.5186 | -0.12984 | -0.24201
950 | 53.8081 | 53.7126 | -0.095514 | -0.17751
955 | 54.5937 | 54.8257 | 0.23202 | 0.42499
960 | 55.0037 | 55.0931 | 0.089357 | 0.16246
965 | 55.7413 | 56.0777 | 0.33638 | 0.60347
970 | 56.983 | 56.3867 | -0.59629 | -1.0464
975 | 56.9645 | 56.9864 | 0.021829 | 0.03832
980 | 57.6889 | 57.2685 | -0.42045 | -0.72882
985 | 58.1321 | 57.9202 | -0.21192 | -0.36454
990 | 58.284 | 58.4198 | 0.13573 | 0.23288
995 | 58.3944 | 58.5227 | 0.12832 | 0.21975
1000 | 58.4931 | 58.5724 | 0.079239 | 0.13547
1005 | 58.6507 | 58.2932 | -0.35745 | -0.60946
1010 | 59.279 | 58.8549 | -0.4241 | -0.71543
1015 | 58.8995 | 58.4641 | -0.43542 | -0.73925
1020 | 59.2034 | 58.5803 | -0.62306 | -1.0524
1025 | 58.3404 | 58.6987 | 0.35825 | 0.61407
1030 | 58.4811 | 58.9602 | 0.47904 | 0.81914
1035 | 59.2819 | 58.4563 | -0.82555 | -1.3926
1040 | 58.9437 | 58.2308 | -0.71292 | -1.2095
1045 | 59.5588 | 59.6414 | 0.082562 | 0.13862
1050 | 58.4496 | 58.9209 | 0.47129 | 0.80633
1055 | 59.1484 | 58.9557 | -0.19265 | -0.32571
1060 | 59.1459 | 60.3067 | 1.1608 | 1.9626
1065 | 60.0738 | 58.4731 | -1.6006 | -2.6645
1070 | 60.6252 | 58.6676 | -1.9575 | -3.2289
1075 | 61.6039 | 59.7302 | -1.8737 | -3.0415
1080 | 60.3935 | 59.367 | -1.0265 | -1.6996
1085 | 61.5947 | 59.6552 | -1.9395 | -3.1488
1090 | 60.9249 | 59.3202 | -1.6047 | -2.6339
1095 | 59.4442 | 59.0935 | -0.35072 | -0.59
1100 | 59.3755 | 60.7708 | 1.3953 | 2.3499

## 20160422
分光放射輝度スペクトル比較
測定日時：2016/4/22
| 【HS-1000】 測定用標準機器 |  | 【MCPD-9800】 被測定機器
| 露光時間 | 1386 | 指定波長[nm] | 630
| 積算回数 | 4 | 目標放射輝度 [uW/m2/sr/nm] | 30
| アンプゲイン | NORMAL | 露光時間[ms] | 84
| 属性 | SMP | NDﾌｨﾙﾀ | ATT00
| 測定角 | 1.52 | ｱﾝﾌﾟｹﾞｲﾝ | x1
| 減光機能 | 100%(ND0) | 積算回数 | 32
| 外部フィルター | OFF
Wave length | HS-1000 | MCPD-9800 | Difference （MCPD-HS) | Difference （MCPD-HS)/HS
(nm) | (mW/m2/sr/nm) | (mW/m2/sr/nm) | (mW/m2/sr/nm) | (%)
330 | 0.32571 | 0.41644 | 0.090727 | 27.8553
335 | 0.32366 | 0.29111 | -0.032545 | -10.0554
340 | 0.46761 | 0.5238 | 0.05619 | 12.0163
345 | 0.50187 | 0.55398 | 0.052106 | 10.3824
350 | 0.74489 | 0.78133 | 0.036443 | 4.8924
355 | 0.8392 | 0.83177 | -0.0074269 | -0.885
360 | 0.98955 | 0.94375 | -0.045802 | -4.6285
365 | 1.1774 | 1.1715 | -0.0058621 | -0.4979
370 | 1.3637 | 1.3898 | 0.02609 | 1.9132
375 | 1.6131 | 1.6389 | 0.025836 | 1.6016
380 | 1.8778 | 1.8911 | 0.01326 | 0.70617
385 | 2.1066 | 2.0743 | -0.032289 | -1.5328
390 | 2.3505 | 2.3982 | 0.047637 | 2.0267
395 | 2.6678 | 2.6755 | 0.0077321 | 0.28983
400 | 3.0121 | 3.0691 | 0.05705 | 1.894
405 | 3.455 | 3.4007 | -0.054309 | -1.5719
410 | 3.8008 | 3.8085 | 0.0076167 | 0.20039
415 | 4.2621 | 4.272 | 0.0099039 | 0.23237
420 | 4.6684 | 4.7468 | 0.07841 | 1.6796
425 | 5.1258 | 5.1207 | -0.0050854 | -0.099212
430 | 5.578 | 5.5423 | -0.035711 | -0.64021
435 | 6.0576 | 6.0314 | -0.026212 | -0.4327
440 | 6.5144 | 6.4972 | -0.017211 | -0.26419
445 | 7.0498 | 6.9382 | -0.11153 | -1.5821
450 | 7.4023 | 7.4007 | -0.0015845 | -0.021405
455 | 7.9983 | 8.0039 | 0.0056078 | 0.070113
460 | 8.5503 | 8.4889 | -0.061477 | -0.719
465 | 9.1495 | 9.1494 | -8.5697e-05 | -0.00093663
470 | 9.7224 | 9.6615 | -0.060934 | -0.62674
475 | 10.3236 | 10.2929 | -0.030711 | -0.29748
480 | 10.9644 | 10.9413 | -0.023156 | -0.21119
485 | 11.5275 | 11.5212 | -0.0062809 | -0.054487
490 | 12.1021 | 12.0948 | -0.0072466 | -0.059879
495 | 12.6825 | 12.6711 | -0.011374 | -0.089681
500 | 13.273 | 13.2724 | -0.00068821 | -0.005185
505 | 13.8908 | 13.8744 | -0.016359 | -0.11777
510 | 14.6742 | 14.611 | -0.063149 | -0.43034
515 | 15.3164 | 15.2511 | -0.065318 | -0.42646
520 | 16.008 | 15.9477 | -0.060264 | -0.37646
525 | 16.6604 | 16.5982 | -0.062127 | -0.37291
530 | 17.289 | 17.2902 | 0.0011989 | 0.0069346
535 | 17.9885 | 17.9201 | -0.068403 | -0.38026
540 | 18.5788 | 18.5659 | -0.012865 | -0.069244
545 | 19.2661 | 19.239 | -0.027112 | -0.14072
550 | 20.0233 | 19.9101 | -0.11321 | -0.5654
555 | 20.6738 | 20.6927 | 0.018904 | 0.09144
560 | 21.2698 | 21.2463 | -0.023474 | -0.11036
565 | 21.8531 | 21.8366 | -0.01652 | -0.075596
570 | 22.5008 | 22.4792 | -0.021659 | -0.096258
575 | 23.1575 | 23.1467 | -0.010867 | -0.046926
580 | 23.8514 | 23.7563 | -0.095047 | -0.3985
585 | 24.419 | 24.4585 | 0.039455 | 0.16158
590 | 25.0778 | 25.094 | 0.01622 | 0.064678
595 | 25.7426 | 25.7647 | 0.022133 | 0.085978
600 | 26.4266 | 26.4415 | 0.014909 | 0.056416
605 | 27.1141 | 27.052 | -0.062089 | -0.22899
610 | 27.748 | 27.6519 | -0.096024 | -0.34606
615 | 28.0641 | 28.1418 | 0.077671 | 0.27676
620 | 28.6799 | 28.5783 | -0.10164 | -0.35439
625 | 29.2446 | 29.141 | -0.10359 | -0.35422
630 | 29.8785 | 29.9113 | 0.032806 | 0.1098
635 | 30.2639 | 30.2271 | -0.036819 | -0.12166
640 | 30.9308 | 30.8294 | -0.10134 | -0.32764
645 | 31.5459 | 31.4537 | -0.092253 | -0.29244
650 | 32.136 | 31.9965 | -0.13949 | -0.43406
655 | 32.5018 | 32.4712 | -0.030689 | -0.094422
660 | 33.0903 | 33.0064 | -0.083964 | -0.25374
665 | 33.4676 | 33.4314 | -0.036228 | -0.10825
670 | 33.9076 | 33.8714 | -0.036294 | -0.10704
675 | 34.3276 | 34.2415 | -0.086111 | -0.25085
680 | 34.9043 | 34.763 | -0.14132 | -0.40489
685 | 35.3163 | 35.3304 | 0.014095 | 0.039911
690 | 35.6653 | 35.6011 | -0.064218 | -0.18006
695 | 36.132 | 36.0524 | -0.079578 | -0.22024
700 | 36.532 | 36.4937 | -0.03834 | -0.10495
705 | 36.912 | 36.8646 | -0.047376 | -0.12835
710 | 37.4468 | 37.4914 | 0.044647 | 0.11923
715 | 38.0115 | 37.853 | -0.15849 | -0.41695
720 | 38.3722 | 38.2025 | -0.16964 | -0.44209
725 | 38.7966 | 38.8305 | 0.033913 | 0.087412
730 | 39.4862 | 39.4848 | -0.0013948 | -0.0035323
735 | 40.1843 | 40.0463 | -0.13806 | -0.34357
740 | 40.6626 | 40.5363 | -0.12623 | -0.31044
745 | 41.0744 | 41.0075 | -0.066896 | -0.16287
750 | 41.4245 | 41.3925 | -0.032051 | -0.077372
755 | 41.9185 | 41.6651 | -0.2534 | -0.60452
760 | 41.556 | 41.4218 | -0.13423 | -0.323
765 | 42.1752 | 42.108 | -0.067191 | -0.15931
770 | 43.1415 | 43.0546 | -0.086936 | -0.20151
775 | 43.7939 | 43.6826 | -0.11126 | -0.25406
780 | 44.0184 | 43.9927 | -0.0257 | -0.058385
785 | 44.5139 | 44.4477 | -0.066207 | -0.14873
790 | 44.5638 | 44.5466 | -0.017155 | -0.038496
795 | 45.0352 | 44.9286 | -0.10662 | -0.23674
800 | 45.1402 | 45.0622 | -0.078045 | -0.17289
805 | 45.2577 | 45.2637 | 0.0059816 | 0.013217
810 | 45.6564 | 45.4618 | -0.19461 | -0.42625
815 | 45.5416 | 45.4902 | -0.051361 | -0.11278
820 | 45.8038 | 45.7113 | -0.092546 | -0.20205
825 | 46.1761 | 45.9535 | -0.22259 | -0.48205
830 | 46.3186 | 46.3665 | 0.047831 | 0.10326
835 | 46.613 | 46.5234 | -0.089543 | -0.1921
840 | 47.209 | 47.1727 | -0.036267 | -0.076822
845 | 47.4767 | 47.3568 | -0.11991 | -0.25256
850 | 47.8598 | 47.8002 | -0.059651 | -0.12464
855 | 47.9773 | 47.9816 | 0.0043725 | 0.0091136
860 | 48.291 | 48.1909 | -0.1001 | -0.20729
865 | 48.5847 | 48.4769 | -0.10776 | -0.2218
870 | 49.1228 | 48.8599 | -0.26299 | -0.53537
875 | 49.3659 | 49.3156 | -0.0503 | -0.10189
880 | 49.8994 | 49.8738 | -0.025561 | -0.051226
885 | 50.0016 | 50.0234 | 0.021804 | 0.043606
890 | 50.3719 | 50.3196 | -0.052338 | -0.1039
895 | 50.6789 | 50.3949 | -0.284 | -0.56039
900 | 50.7006 | 50.7174 | 0.016858 | 0.03325
905 | 51 | 51.0906 | 0.090553 | 0.17755
910 | 51.4437 | 51.2915 | -0.15223 | -0.29591
915 | 51.8216 | 51.6487 | -0.17289 | -0.33362
920 | 52.0687 | 52.0166 | -0.052113 | -0.10009
925 | 52.3336 | 52.3235 | -0.010041 | -0.019187
930 | 51.0679 | 50.891 | -0.17698 | -0.34655
935 | 49.2841 | 49.1263 | -0.15781 | -0.3202
940 | 50.2051 | 50.199 | -0.006134 | -0.012218
945 | 50.4527 | 50.4846 | 0.031871 | 0.063169
950 | 50.7683 | 51.01 | 0.2417 | 0.47609
955 | 51.8028 | 51.5724 | -0.23037 | -0.44471
960 | 52.8764 | 52.667 | -0.20939 | -0.396
965 | 53.2977 | 53.4384 | 0.14068 | 0.26394
970 | 54.3269 | 54.0027 | -0.32415 | -0.59666
975 | 54.602 | 54.5515 | -0.050491 | -0.092471
980 | 55.122 | 55.1263 | 0.004333 | 0.0078608
985 | 55.517 | 55.3454 | -0.17165 | -0.30918
990 | 55.5767 | 55.5244 | -0.052374 | -0.094236
995 | 55.7864 | 55.5972 | -0.1892 | -0.33916
1000 | 56.1576 | 55.9331 | -0.22449 | -0.39975
1005 | 55.62 | 55.7084 | 0.088405 | 0.15894
1010 | 55.8408 | 55.8972 | 0.056397 | 0.101
1015 | 56.1011 | 55.9882 | -0.11291 | -0.20126
1020 | 55.759 | 56.0233 | 0.26429 | 0.47398
1025 | 56.2333 | 56.2966 | 0.063254 | 0.11249
1030 | 56.29 | 56.2107 | -0.079355 | -0.14097
1035 | 56.8629 | 56.5658 | -0.29712 | -0.52252
1040 | 56.4252 | 56.0267 | -0.39846 | -0.70618
1045 | 56.2642 | 56.0656 | -0.19856 | -0.35291
1050 | 56.1181 | 55.7639 | -0.35426 | -0.63128
1055 | 56.5071 | 55.8678 | -0.63934 | -1.1314
1060 | 56.6959 | 56.2791 | -0.41682 | -0.73519
1065 | 57.765 | 56.1773 | -1.5878 | -2.7487
1070 | 55.1678 | 55.7945 | 0.62676 | 1.1361
1075 | 54.5565 | 55.1277 | 0.57129 | 1.0472
1080 | 55.2769 | 54.0999 | -1.1769 | -2.1291
1085 | 54.6623 | 54.3788 | -0.28347 | -0.51858
1090 | 54.8544 | 55.3443 | 0.48995 | 0.89318
1095 | 54.7851 | 54.9249 | 0.13985 | 0.25527
1100 | 54.3777 | 54.1938 | -0.1839 | -0.33819

## 20150223
分光放射輝度スペクトル比較
測定日時：2015/2/23
| 【HS-1000】 測定用標準機器 |  | 【MCPD-9800】 被測定機器
| 露光時間 | 1600 | 指定波長[nm] | 630
| 積算回数 | 32 | 目標放射輝度 [uW/m2/sr/nm] | 30
| アンプゲイン | NORMAL | 露光時間[ms] | 85
| 属性 | SMP | NDﾌｨﾙﾀ | ATT00
| 測定角 | 1.52 | ｱﾝﾌﾟｹﾞｲﾝ | x1
| 減光機能 | 100%(ND0) | 積算回数 | 8
| 外部フィルター | OFF
Wave length | HS-1000 | MCPD-9800 | Difference （MCPD-HS) | Difference （MCPD-HS)/HS
(nm) | (mW/m2/sr/nm) | (mW/m2/sr/nm) | (mW/m2/sr/nm) | (%)
330 | 0.41451 | 0.41701 | 0.0025003 | 0.60319
335 | 0.52556 | 0.53861 | 0.013046 | 2.4823
340 | 0.61435 | 0.61597 | 0.0016213 | 0.26391
345 | 0.72704 | 0.68949 | -0.037548 | -5.1645
350 | 0.81674 | 0.80334 | -0.013401 | -1.6408
355 | 0.95296 | 0.95008 | -0.0028782 | -0.30202
360 | 1.0879 | 1.0625 | -0.025399 | -2.3347
365 | 1.2667 | 1.2502 | -0.016496 | -1.3023
370 | 1.4523 | 1.4751 | 0.022827 | 1.5718
375 | 1.6451 | 1.654 | 0.0089077 | 0.54147
380 | 1.8754 | 1.8885 | 0.01309 | 0.69797
385 | 2.1429 | 2.1336 | -0.0092626 | -0.43225
390 | 2.3963 | 2.3721 | -0.024222 | -1.0108
395 | 2.6923 | 2.6939 | 0.0015363 | 0.05706
400 | 3.033 | 3.0323 | -0.0007317 | -0.024125
405 | 3.3804 | 3.3772 | -0.0031194 | -0.092281
410 | 3.7826 | 3.7776 | -0.0050131 | -0.13253
415 | 4.1814 | 4.1578 | -0.023616 | -0.56478
420 | 4.6563 | 4.6478 | -0.0084983 | -0.18251
425 | 5.0915 | 5.0696 | -0.021821 | -0.42859
430 | 5.4845 | 5.4883 | 0.0037677 | 0.068698
435 | 5.9327 | 5.9209 | -0.011763 | -0.19827
440 | 6.3699 | 6.3673 | -0.0025889 | -0.040643
445 | 6.8481 | 6.8556 | 0.0074792 | 0.10922
450 | 7.3841 | 7.3675 | -0.016618 | -0.22505
455 | 7.8972 | 7.9015 | 0.0042614 | 0.053961
460 | 8.4383 | 8.4398 | 0.0015249 | 0.018071
465 | 8.9894 | 8.9589 | -0.030429 | -0.3385
470 | 9.5722 | 9.5809 | 0.0087114 | 0.091007
475 | 10.1528 | 10.1594 | 0.0065546 | 0.064559
480 | 10.7739 | 10.7615 | -0.01237 | -0.11482
485 | 11.4173 | 11.3862 | -0.031092 | -0.27232
490 | 11.9876 | 11.9937 | 0.0060946 | 0.050841
495 | 12.5614 | 12.5717 | 0.010329 | 0.082229
500 | 13.1696 | 13.1774 | 0.007795 | 0.059189
505 | 13.7458 | 13.7422 | -0.0035516 | -0.025838
510 | 14.478 | 14.477 | -0.00094471 | -0.0065252
515 | 15.1265 | 15.1265 | 6.8367e-05 | 0.00045197
520 | 15.8288 | 15.8258 | -0.0030293 | -0.019138
525 | 16.4611 | 16.4551 | -0.0060051 | -0.03648
530 | 17.1287 | 17.1441 | 0.015387 | 0.08983
535 | 17.7847 | 17.786 | 0.0013417 | 0.0075442
540 | 18.455 | 18.4484 | -0.0066853 | -0.036225
545 | 19.1196 | 19.1163 | -0.0033809 | -0.017683
550 | 19.8393 | 19.8104 | -0.028844 | -0.14539
555 | 20.5235 | 20.5344 | 0.010879 | 0.053006
560 | 21.1359 | 21.1328 | -0.0030209 | -0.014293
565 | 21.7625 | 21.7504 | -0.012138 | -0.055777
570 | 22.413 | 22.4162 | 0.0032037 | 0.014294
575 | 23.008 | 23.0056 | -0.0023811 | -0.010349
580 | 23.6597 | 23.6687 | 0.0089933 | 0.038011
585 | 24.3297 | 24.3363 | 0.0065193 | 0.026795
590 | 25.0227 | 25.0112 | -0.011523 | -0.046049
595 | 25.7189 | 25.7077 | -0.011214 | -0.043601
600 | 26.3392 | 26.3496 | 0.010428 | 0.039591
605 | 26.9173 | 26.9318 | 0.014489 | 0.05383
610 | 27.5274 | 27.5158 | -0.01153 | -0.041887
615 | 28.0921 | 28.0921 | -2.9556e-05 | -0.00010521
620 | 28.6994 | 28.718 | 0.018535 | 0.064583
625 | 29.2695 | 29.2432 | -0.026318 | -0.089917
630 | 29.9219 | 29.8863 | -0.035557 | -0.11883
635 | 30.4822 | 30.4601 | -0.022099 | -0.072499
640 | 31.0337 | 31.0276 | -0.006138 | -0.019778
645 | 31.5553 | 31.5161 | -0.039174 | -0.12414
650 | 32.0914 | 32.0784 | -0.012923 | -0.040271
655 | 32.5786 | 32.6171 | 0.038455 | 0.11804
660 | 33.1513 | 33.1508 | -0.00050555 | -0.001525
665 | 33.5943 | 33.5835 | -0.010785 | -0.032104
670 | 33.9341 | 33.9279 | -0.0062096 | -0.018299
675 | 34.3337 | 34.3591 | 0.025409 | 0.074005
680 | 34.788 | 34.7871 | -0.00096515 | -0.0027744
685 | 35.2443 | 35.2279 | -0.016368 | -0.046442
690 | 35.6606 | 35.6106 | -0.05005 | -0.14035
695 | 36.2413 | 36.2706 | 0.029226 | 0.080644
700 | 36.7326 | 36.754 | 0.021478 | 0.058471
705 | 37.227 | 37.2318 | 0.0048068 | 0.012912
710 | 37.8397 | 37.8244 | -0.015329 | -0.04051
715 | 38.2575 | 38.2326 | -0.024823 | -0.064884
720 | 38.585 | 38.5548 | -0.030215 | -0.078308
725 | 39.2142 | 39.2033 | -0.010883 | -0.027752
730 | 39.6468 | 39.6487 | 0.0018606 | 0.0046928
735 | 40.2943 | 40.2968 | 0.0025465 | 0.0063198
740 | 40.8372 | 40.8195 | -0.017686 | -0.043309
745 | 41.3646 | 41.3579 | -0.0067269 | -0.016262
750 | 41.83 | 41.8267 | -0.0033785 | -0.0080766
755 | 42.2778 | 42.2301 | -0.047636 | -0.11267
760 | 41.8515 | 41.8237 | -0.027805 | -0.066437
765 | 42.4874 | 42.5403 | 0.052849 | 0.12439
770 | 43.3841 | 43.3767 | -0.0073545 | -0.016952
775 | 43.7595 | 43.7683 | 0.0087562 | 0.02001
780 | 44.0878 | 44.0541 | -0.033711 | -0.076464
785 | 44.2892 | 44.2377 | -0.051491 | -0.11626
790 | 44.6492 | 44.6606 | 0.011414 | 0.025563
795 | 44.9853 | 44.9599 | -0.025395 | -0.056451
800 | 45.431 | 45.4493 | 0.018337 | 0.040363
805 | 45.7825 | 45.7403 | -0.042196 | -0.092166
810 | 45.9666 | 45.988 | 0.02139 | 0.046535
815 | 46.2689 | 46.2536 | -0.015242 | -0.032943
820 | 46.4565 | 46.438 | -0.018483 | -0.039785
825 | 46.895 | 46.8443 | -0.050748 | -0.10822
830 | 47.2196 | 47.1713 | -0.04831 | -0.10231
835 | 47.5876 | 47.5777 | -0.0098795 | -0.020761
840 | 47.7788 | 47.7832 | 0.0043684 | 0.0091429
845 | 48.1487 | 48.0906 | -0.058077 | -0.12062
850 | 48.4675 | 48.5271 | 0.059616 | 0.123
855 | 48.8026 | 48.8605 | 0.057854 | 0.11855
860 | 49.1825 | 49.1676 | -0.014892 | -0.030279
865 | 49.5636 | 49.5199 | -0.043745 | -0.088261
870 | 50.0641 | 50.0202 | -0.043906 | -0.087699
875 | 50.3213 | 50.3445 | 0.023174 | 0.046053
880 | 50.5401 | 50.5715 | 0.031395 | 0.062118
885 | 51.0676 | 51.0048 | -0.062807 | -0.12299
890 | 51.3245 | 51.2729 | -0.051637 | -0.10061
895 | 51.4888 | 51.5135 | 0.024674 | 0.04792
900 | 51.5819 | 51.4774 | -0.10452 | -0.20263
905 | 51.7739 | 51.7844 | 0.010451 | 0.020187
910 | 52.0346 | 52.0619 | 0.027284 | 0.052435
915 | 52.3735 | 52.3455 | -0.027984 | -0.053432
920 | 52.867 | 52.8288 | -0.038243 | -0.072338
925 | 53.1971 | 53.2241 | 0.026974 | 0.050706
930 | 52.1762 | 52.2102 | 0.033965 | 0.065097
935 | 50.8844 | 50.8133 | -0.071161 | -0.13985
940 | 52.0297 | 51.9675 | -0.062208 | -0.11956
945 | 52.4783 | 52.4905 | 0.012102 | 0.02306
950 | 53.0476 | 52.9744 | -0.07316 | -0.13791
955 | 53.7912 | 53.7165 | -0.074699 | -0.13887
960 | 54.5215 | 54.4974 | -0.024112 | -0.044225
965 | 55.1072 | 55.0913 | -0.015888 | -0.02883
970 | 55.6068 | 55.5722 | -0.034586 | -0.062197
975 | 56.1048 | 56.0683 | -0.036486 | -0.065031
980 | 56.2835 | 56.22 | -0.063492 | -0.11281
985 | 56.8823 | 56.6814 | -0.201 | -0.35336
990 | 57.1331 | 56.9403 | -0.19279 | -0.33745
995 | 57.5455 | 57.3435 | -0.20202 | -0.35107
1000 | 57.6306 | 57.5767 | -0.05393 | -0.093579
1005 | 58.0077 | 57.8469 | -0.16089 | -0.27736
1010 | 58.6218 | 58.4198 | -0.20208 | -0.34471
1015 | 57.9703 | 58.0513 | 0.080968 | 0.13967
1020 | 58.0375 | 58.0773 | 0.039775 | 0.068533
1025 | 58.3461 | 58.1355 | -0.21051 | -0.3608
1030 | 58.1841 | 58.3341 | 0.14997 | 0.25776
1035 | 58.6844 | 58.5915 | -0.092848 | -0.15822
1040 | 58.6042 | 58.2025 | -0.40164 | -0.68535
1045 | 58.6855 | 58.7122 | 0.026695 | 0.045488
1050 | 58.2032 | 58.2781 | 0.074907 | 0.1287
1055 | 58.304 | 58.0346 | -0.26943 | -0.46211
1060 | 58.1648 | 57.7984 | -0.36639 | -0.62992
1065 | 58.0542 | 57.7734 | -0.28074 | -0.48358
1070 | 58.0289 | 57.6969 | -0.33195 | -0.57205
1075 | 57.8226 | 57.2344 | -0.58815 | -1.0172
1080 | 58.1669 | 58.0854 | -0.081571 | -0.14024
1085 | 58.066 | 58.1037 | 0.037716 | 0.064954
1090 | 58.4093 | 58.3212 | -0.088106 | -0.15084
1095 | 57.1204 | 57.0472 | -0.073204 | -0.12816
1100 | 57.1569 | 57.6734 | 0.51655 | 0.90374

## 20140416再校正後
分光放射輝度スペクトル比較
測定日時：2014/4/16
| 【HS-1000】 測定用標準機器 |  | 【MCPD-9800】 被測定機器
| 露光時間 | 2000 | 指定波長[nm] | 630
| 積算回数 | 4 | 目標放射輝度 [uW/m2/sr/nm] | 30
| アンプゲイン | NORMAL | 露光時間[ms] | 85
| 属性 | SMP | NDﾌｨﾙﾀ | ATT00
| 測定角 | 1.52 | ｱﾝﾌﾟｹﾞｲﾝ | x1
| 減光機能 | 100%(ND0) | 積算回数 | 8
| 外部フィルター | OFF
Wave length | HS-1000 | MCPD-9800 | Difference （MCPD-HS) | Difference （MCPD-HS)/HS
(nm) | (mW/m2/sr/nm) | (mW/m2/sr/nm) | (mW/m2/sr/nm) | (%)
330 | 0.51053 | 0.50073 | -0.0097964 | -1.9189
335 | 0.58771 | 0.62201 | 0.034299 | 5.8361
340 | 0.68351 | 0.72729 | 0.043777 | 6.4048
345 | 0.72573 | 0.73445 | 0.0087246 | 1.2022
350 | 0.88134 | 0.88582 | 0.0044812 | 0.50845
355 | 1.0097 | 1.0143 | 0.0045679 | 0.45241
360 | 1.156 | 1.1472 | -0.0087913 | -0.7605
365 | 1.3031 | 1.3136 | 0.010524 | 0.80766
370 | 1.5108 | 1.5176 | 0.0068383 | 0.45264
375 | 1.7163 | 1.7145 | -0.0018259 | -0.10638
380 | 1.9745 | 1.9624 | -0.012104 | -0.61303
385 | 2.1775 | 2.1643 | -0.013289 | -0.61029
390 | 2.4417 | 2.4316 | -0.01008 | -0.41285
395 | 2.7786 | 2.7643 | -0.014373 | -0.51728
400 | 3.0842 | 3.0676 | -0.016668 | -0.54043
405 | 3.4629 | 3.4455 | -0.017383 | -0.50197
410 | 3.8358 | 3.8209 | -0.014871 | -0.38769
415 | 4.2769 | 4.2634 | -0.013509 | -0.31586
420 | 4.7305 | 4.7197 | -0.010714 | -0.22649
425 | 5.1415 | 5.1267 | -0.014826 | -0.28836
430 | 5.6072 | 5.6009 | -0.006265 | -0.11173
435 | 6.1186 | 6.1046 | -0.013929 | -0.22765
440 | 6.5964 | 6.581 | -0.015367 | -0.23296
445 | 6.9919 | 6.9739 | -0.017975 | -0.25708
450 | 7.4567 | 7.4333 | -0.023404 | -0.31387
455 | 7.9705 | 7.9426 | -0.027847 | -0.34937
460 | 8.5131 | 8.4898 | -0.023311 | -0.27382
465 | 9.1005 | 9.0731 | -0.027371 | -0.30077
470 | 9.6939 | 9.6659 | -0.028067 | -0.28953
475 | 10.2961 | 10.2645 | -0.031625 | -0.30716
480 | 10.8824 | 10.8447 | -0.037731 | -0.34672
485 | 11.4846 | 11.4619 | -0.022745 | -0.19804
490 | 12.0695 | 12.0359 | -0.033548 | -0.27796
495 | 12.638 | 12.6012 | -0.036791 | -0.29111
500 | 13.2732 | 13.2292 | -0.04395 | -0.33112
505 | 13.9551 | 13.9214 | -0.033743 | -0.2418
510 | 14.5688 | 14.5274 | -0.041365 | -0.28393
515 | 15.2632 | 15.2263 | -0.036953 | -0.24211
520 | 15.9695 | 15.9327 | -0.0369 | -0.23106
525 | 16.5919 | 16.547 | -0.044899 | -0.27061
530 | 17.2847 | 17.2263 | -0.058488 | -0.33838
535 | 17.9679 | 17.919 | -0.048855 | -0.2719
540 | 18.5418 | 18.4965 | -0.045354 | -0.2446
545 | 19.2545 | 19.2028 | -0.05168 | -0.26841
550 | 19.9528 | 19.8954 | -0.057361 | -0.28748
555 | 20.5511 | 20.4939 | -0.057249 | -0.27857
560 | 21.2533 | 21.2005 | -0.052831 | -0.24858
565 | 21.9243 | 21.8649 | -0.059314 | -0.27054
570 | 22.507 | 22.4462 | -0.060789 | -0.27009
575 | 23.1183 | 23.0559 | -0.062385 | -0.26985
580 | 23.7773 | 23.707 | -0.070345 | -0.29585
585 | 24.4684 | 24.3923 | -0.076076 | -0.31092
590 | 25.0794 | 24.9988 | -0.080663 | -0.32163
595 | 25.8196 | 25.7436 | -0.076091 | -0.2947
600 | 26.4669 | 26.3888 | -0.078096 | -0.29507
605 | 27.0298 | 26.9518 | -0.077974 | -0.28848
610 | 27.6267 | 27.5384 | -0.088268 | -0.3195
615 | 28.1828 | 28.1015 | -0.081322 | -0.28855
620 | 28.7736 | 28.6938 | -0.079795 | -0.27732
625 | 29.3882 | 29.2992 | -0.088975 | -0.30276
630 | 29.9592 | 29.8741 | -0.085023 | -0.2838
635 | 30.5761 | 30.4809 | -0.095236 | -0.31147
640 | 31.1269 | 31.0269 | -0.10005 | -0.32142
645 | 31.6303 | 31.5186 | -0.11174 | -0.35325
650 | 32.1814 | 32.0752 | -0.10618 | -0.32993
655 | 32.6715 | 32.573 | -0.09848 | -0.30142
660 | 33.2043 | 33.0856 | -0.11867 | -0.35739
665 | 33.6135 | 33.5034 | -0.11015 | -0.32769
670 | 33.9776 | 33.8589 | -0.1187 | -0.34934
675 | 34.3688 | 34.2505 | -0.11825 | -0.34407
680 | 34.8432 | 34.7286 | -0.11461 | -0.32892
685 | 35.2666 | 35.1424 | -0.12417 | -0.3521
690 | 35.7597 | 35.6612 | -0.098482 | -0.2754
695 | 36.368 | 36.2521 | -0.11598 | -0.31892
700 | 36.8967 | 36.7587 | -0.13794 | -0.37386
705 | 37.5156 | 37.3906 | -0.125 | -0.3332
710 | 38.0199 | 37.8874 | -0.13256 | -0.34867
715 | 38.4877 | 38.3574 | -0.13032 | -0.33859
720 | 38.7833 | 38.6591 | -0.12427 | -0.32043
725 | 39.4249 | 39.2997 | -0.1252 | -0.31756
730 | 39.96 | 39.8292 | -0.1308 | -0.32732
735 | 40.4437 | 40.3026 | -0.14108 | -0.34884
740 | 40.9886 | 40.8434 | -0.14517 | -0.35417
745 | 41.3795 | 41.2462 | -0.13327 | -0.32206
750 | 41.9074 | 41.7655 | -0.14188 | -0.33856
755 | 42.1868 | 42.0317 | -0.15508 | -0.36761
760 | 41.9698 | 41.82 | -0.14983 | -0.357
765 | 42.5887 | 42.4289 | -0.15972 | -0.37504
770 | 43.4583 | 43.3079 | -0.15042 | -0.34613
775 | 43.7847 | 43.6099 | -0.1748 | -0.39923
780 | 44.1678 | 44.0047 | -0.16319 | -0.36947
785 | 44.4584 | 44.2671 | -0.19131 | -0.43031
790 | 44.8672 | 44.7081 | -0.15911 | -0.35463
795 | 45.2167 | 45.0657 | -0.151 | -0.33395
800 | 45.6405 | 45.488 | -0.15245 | -0.33403
805 | 46.0069 | 45.854 | -0.15284 | -0.3322
810 | 46.247 | 46.0803 | -0.16678 | -0.36062
815 | 46.401 | 46.2362 | -0.16476 | -0.35507
820 | 46.8404 | 46.6787 | -0.16171 | -0.34523
825 | 47.2195 | 47.0459 | -0.17362 | -0.36768
830 | 47.54 | 47.3853 | -0.15473 | -0.32547
835 | 47.8629 | 47.6883 | -0.17463 | -0.36486
840 | 48.2132 | 48.037 | -0.17628 | -0.36563
845 | 48.5456 | 48.3658 | -0.1798 | -0.37037
850 | 48.772 | 48.5925 | -0.17952 | -0.36808
855 | 48.9358 | 48.7532 | -0.1826 | -0.37315
860 | 49.0479 | 48.8559 | -0.19198 | -0.39141
865 | 49.4885 | 49.3052 | -0.18328 | -0.37036
870 | 49.7329 | 49.5665 | -0.1664 | -0.33459
875 | 50.0256 | 49.8377 | -0.18795 | -0.37571
880 | 50.5128 | 50.3129 | -0.19994 | -0.39582
885 | 50.8959 | 50.7095 | -0.18642 | -0.36627
890 | 51.3267 | 51.1446 | -0.18213 | -0.35484
895 | 51.4471 | 51.276 | -0.17108 | -0.33253
900 | 51.7709 | 51.5997 | -0.17129 | -0.33086
905 | 52.1724 | 51.9853 | -0.18716 | -0.35873
910 | 52.2844 | 52.0961 | -0.18822 | -0.35999
915 | 52.6394 | 52.4492 | -0.19022 | -0.36136
920 | 53.2062 | 53.0111 | -0.19514 | -0.36676
925 | 53.5786 | 53.379 | -0.19962 | -0.37258
930 | 52.5142 | 52.3407 | -0.17354 | -0.33046
935 | 51.1664 | 50.9674 | -0.19905 | -0.38903
940 | 52.5173 | 52.3168 | -0.20056 | -0.3819
945 | 52.7008 | 52.5206 | -0.18015 | -0.34184
950 | 53.6266 | 53.4499 | -0.17677 | -0.32963
955 | 54.1349 | 53.9651 | -0.16986 | -0.31376
960 | 55.0444 | 54.8525 | -0.19187 | -0.34857
965 | 55.6321 | 55.4329 | -0.19917 | -0.35801
970 | 56.1805 | 55.9726 | -0.20783 | -0.36994
975 | 56.5397 | 56.3311 | -0.20859 | -0.36892
980 | 56.9454 | 56.7387 | -0.20665 | -0.3629
985 | 57.1011 | 56.9065 | -0.19467 | -0.34092
990 | 57.6178 | 57.4008 | -0.21696 | -0.37656
995 | 57.7085 | 57.5012 | -0.20726 | -0.35916
1000 | 57.8659 | 57.6633 | -0.20259 | -0.35011
1005 | 57.993 | 57.8032 | -0.18983 | -0.32733
1010 | 58.1673 | 58.0003 | -0.16706 | -0.28721
1015 | 58.1478 | 57.9398 | -0.208 | -0.35771
1020 | 58.5048 | 58.298 | -0.20684 | -0.35355
1025 | 58.4853 | 58.3225 | -0.16278 | -0.27832
1030 | 58.7196 | 58.52 | -0.1996 | -0.33991
1035 | 58.3453 | 58.1622 | -0.18307 | -0.31376
1040 | 58.563 | 58.3774 | -0.18557 | -0.31688
1045 | 58.3556 | 58.2552 | -0.10048 | -0.17218
1050 | 58.4464 | 58.3315 | -0.11492 | -0.19662
1055 | 58.5665 | 58.4111 | -0.15543 | -0.2654
1060 | 58.5084 | 58.2628 | -0.24559 | -0.41975
1065 | 58.6927 | 58.4685 | -0.22428 | -0.38212
1070 | 58.8008 | 58.6087 | -0.19201 | -0.32655
1075 | 58.455 | 58.3104 | -0.14455 | -0.24729
1080 | 59.1127 | 58.9257 | -0.18699 | -0.31633
1085 | 58.337 | 58.2402 | -0.096811 | -0.16595
1090 | 58.2472 | 58.0994 | -0.14785 | -0.25383
1095 | 58.6046 | 58.4556 | -0.14897 | -0.2542
1100 | 58.219 | 58.1207 | -0.098253 | -0.16876

## 20140218
分光放射輝度スペクトル比較
測定日時：2014/2/18
| 【HS-1000】 測定用標準機器 |  | 【MCPD-9800】 被測定機器
| 露光時間 | 2101 | 指定波長[nm] | 630
| 積算回数 | 4 | 目標放射輝度 [uW/m2/sr/nm] | 30
| アンプゲイン | NORMAL | 露光時間[ms] | 104
| 属性 | SMP | NDﾌｨﾙﾀ | ATT00
| 測定角 | 1.52 | ｱﾝﾌﾟｹﾞｲﾝ | x1
| 減光機能 | 100%(ND0) | 積算回数 | 8
| 外部フィルター | OFF
Wave length | HS-1000 | MCPD-9800 | Difference （MCPD-HS) | Difference （MCPD-HS)/HS
(nm) | (mW/m2/sr/nm) | (mW/m2/sr/nm) | (mW/m2/sr/nm) | (%)
330 | 0.3525 | 0.35652 | 0.0040152 | 1.1391
335 | 0.38929 | 0.47975 | 0.090465 | 23.2384
340 | 0.52075 | 0.60347 | 0.082719 | 15.8845
345 | 0.56731 | 0.66162 | 0.094309 | 16.6239
350 | 0.70376 | 0.74997 | 0.046206 | 6.5656
355 | 0.83805 | 0.92849 | 0.090436 | 10.7912
360 | 0.93114 | 1.0641 | 0.133 | 14.2839
365 | 1.0856 | 1.2181 | 0.1325 | 12.206
370 | 1.2665 | 1.4171 | 0.15057 | 11.8884
375 | 1.4867 | 1.6219 | 0.13522 | 9.0957
380 | 1.6607 | 1.8644 | 0.20368 | 12.2647
385 | 1.9001 | 2.0596 | 0.15952 | 8.395
390 | 2.1722 | 2.3884 | 0.21627 | 9.9564
395 | 2.4258 | 2.6784 | 0.25258 | 10.4121
400 | 2.7276 | 2.9828 | 0.25518 | 9.3555
405 | 3.1032 | 3.3455 | 0.24234 | 7.8096
410 | 3.4687 | 3.7564 | 0.28775 | 8.2957
415 | 3.8722 | 4.2341 | 0.36189 | 9.3458
420 | 4.2906 | 4.6719 | 0.38123 | 8.8852
425 | 4.6992 | 5.0767 | 0.3775 | 8.0332
430 | 5.1418 | 5.5727 | 0.43093 | 8.3808
435 | 5.6081 | 6.0497 | 0.4416 | 7.8742
440 | 6.0554 | 6.4978 | 0.44245 | 7.3067
445 | 6.4665 | 6.9334 | 0.46692 | 7.2206
450 | 6.9016 | 7.3774 | 0.47572 | 6.8929
455 | 7.3827 | 7.8847 | 0.502 | 6.7997
460 | 7.905 | 8.397 | 0.49198 | 6.2236
465 | 8.4813 | 9.0214 | 0.54016 | 6.3689
470 | 9.0519 | 9.5997 | 0.54779 | 6.0517
475 | 9.6257 | 10.2021 | 0.57639 | 5.9881
480 | 10.2326 | 10.8175 | 0.58488 | 5.7159
485 | 10.832 | 11.4595 | 0.62751 | 5.7931
490 | 11.369 | 12.0096 | 0.64066 | 5.6351
495 | 11.9554 | 12.5351 | 0.57974 | 4.8492
500 | 12.5628 | 13.1955 | 0.63273 | 5.0366
505 | 13.2374 | 13.8794 | 0.64192 | 4.8493
510 | 13.8699 | 14.5187 | 0.64888 | 4.6784
515 | 14.5393 | 15.1607 | 0.62137 | 4.2737
520 | 15.1831 | 15.8227 | 0.63956 | 4.2123
525 | 15.8363 | 16.4882 | 0.65186 | 4.1162
530 | 16.5185 | 17.1934 | 0.67487 | 4.0855
535 | 17.1657 | 17.7988 | 0.63305 | 3.6879
540 | 17.7633 | 18.3873 | 0.62405 | 3.5131
545 | 18.4762 | 19.1224 | 0.64618 | 3.4974
550 | 19.1874 | 19.8025 | 0.61505 | 3.2055
555 | 19.8441 | 20.4484 | 0.60429 | 3.0452
560 | 20.5099 | 21.0595 | 0.54963 | 2.6798
565 | 21.1865 | 21.761 | 0.57454 | 2.7118
570 | 21.779 | 22.3423 | 0.56333 | 2.5866
575 | 22.4098 | 22.9333 | 0.52353 | 2.3362
580 | 23.0575 | 23.5955 | 0.53802 | 2.3334
585 | 23.7541 | 24.2761 | 0.52191 | 2.1971
590 | 24.3775 | 24.8884 | 0.51091 | 2.0958
595 | 25.1491 | 25.6191 | 0.47 | 1.8688
600 | 25.8027 | 26.208 | 0.40522 | 1.5704
605 | 26.4057 | 26.8053 | 0.39957 | 1.5132
610 | 26.9796 | 27.384 | 0.4044 | 1.4989
615 | 27.6041 | 28.0054 | 0.40133 | 1.4539
620 | 28.2381 | 28.5976 | 0.35953 | 1.2732
625 | 28.8578 | 29.1366 | 0.27883 | 0.96623
630 | 29.4185 | 29.7349 | 0.31636 | 1.0754
635 | 30.0833 | 30.3744 | 0.2911 | 0.96765
640 | 30.6272 | 30.8548 | 0.22762 | 0.74319
645 | 31.1943 | 31.3988 | 0.20454 | 0.65571
650 | 31.6926 | 31.8669 | 0.17431 | 0.54999
655 | 32.2287 | 32.3446 | 0.11587 | 0.35954
660 | 32.7289 | 32.8938 | 0.1649 | 0.50384
665 | 33.2021 | 33.3046 | 0.10247 | 0.30864
670 | 33.5968 | 33.6697 | 0.07297 | 0.21719
675 | 34.0653 | 34.0599 | -0.0053733 | -0.015774
680 | 34.5502 | 34.4937 | -0.056536 | -0.16363
685 | 34.9697 | 34.844 | -0.12572 | -0.35952
690 | 35.5419 | 35.4014 | -0.14053 | -0.39538
695 | 36.1562 | 35.9528 | -0.2034 | -0.56256
700 | 36.699 | 36.5441 | -0.15494 | -0.4222
705 | 37.338 | 37.1644 | -0.1736 | -0.46495
710 | 37.9167 | 37.5966 | -0.32007 | -0.84415
715 | 38.3603 | 38.1247 | -0.23557 | -0.6141
720 | 38.7796 | 38.4308 | -0.34881 | -0.89946
725 | 39.3983 | 38.9645 | -0.43374 | -1.1009
730 | 39.9912 | 39.5406 | -0.45055 | -1.1266
735 | 40.5711 | 40.102 | -0.46909 | -1.1562
740 | 41.0851 | 40.5449 | -0.54024 | -1.3149
745 | 41.5738 | 41.0054 | -0.56835 | -1.3671
750 | 42.09 | 41.4353 | -0.65465 | -1.5554
755 | 42.4689 | 41.7697 | -0.69927 | -1.6465
760 | 42.2299 | 41.463 | -0.76684 | -1.8159
765 | 42.9156 | 42.1847 | -0.73089 | -1.7031
770 | 43.812 | 43.0023 | -0.80973 | -1.8482
775 | 44.2144 | 43.3515 | -0.86282 | -1.9514
780 | 44.6232 | 43.6824 | -0.94085 | -2.1084
785 | 44.9781 | 43.9877 | -0.99039 | -2.2019
790 | 45.4728 | 44.4634 | -1.0094 | -2.2197
795 | 45.926 | 44.8945 | -1.0315 | -2.246
800 | 46.3827 | 45.2476 | -1.135 | -2.4471
805 | 46.7734 | 45.6729 | -1.1005 | -2.3528
810 | 47.075 | 45.8286 | -1.2464 | -2.6476
815 | 47.3479 | 46.0632 | -1.2847 | -2.7133
820 | 47.7354 | 46.4716 | -1.2637 | -2.6474
825 | 48.1213 | 46.8328 | -1.2885 | -2.6776
830 | 48.505 | 47.1553 | -1.3498 | -2.7827
835 | 48.9141 | 47.5183 | -1.3957 | -2.8534
840 | 49.2929 | 47.8751 | -1.4178 | -2.8762
845 | 49.6004 | 48.095 | -1.5054 | -3.035
850 | 49.9136 | 48.4794 | -1.4342 | -2.8733
855 | 50.0941 | 48.5441 | -1.55 | -3.0941
860 | 50.3425 | 48.7543 | -1.5881 | -3.1546
865 | 50.7675 | 49.1296 | -1.6379 | -3.2263
870 | 51.0608 | 49.4303 | -1.6306 | -3.1934
875 | 51.4639 | 49.7567 | -1.7071 | -3.3171
880 | 51.8773 | 50.2623 | -1.6149 | -3.113
885 | 52.3415 | 50.6977 | -1.6437 | -3.1404
890 | 52.8118 | 51.1769 | -1.6348 | -3.0956
895 | 53.046 | 51.3333 | -1.7127 | -3.2287
900 | 53.2539 | 51.5931 | -1.6608 | -3.1186
905 | 53.8208 | 52.1133 | -1.7075 | -3.1726
910 | 53.8923 | 52.2354 | -1.6568 | -3.0744
915 | 54.2602 | 52.6386 | -1.6215 | -2.9884
920 | 54.8104 | 53.1491 | -1.6613 | -3.0311
925 | 55.2569 | 53.4503 | -1.8066 | -3.2695
930 | 54.0688 | 52.4072 | -1.6617 | -3.0733
935 | 52.8266 | 51.1007 | -1.7259 | -3.267
940 | 54.193 | 52.4988 | -1.6942 | -3.1262
945 | 54.2455 | 52.605 | -1.6404 | -3.0241
950 | 55.5056 | 53.8515 | -1.6541 | -2.9801
955 | 56.1201 | 54.311 | -1.8091 | -3.2236
960 | 56.9269 | 55.0976 | -1.8293 | -3.2134
965 | 57.5846 | 55.8352 | -1.7495 | -3.0381
970 | 58.1782 | 56.2721 | -1.9061 | -3.2764
975 | 58.5792 | 56.6711 | -1.9081 | -3.2573
980 | 58.9691 | 57.1169 | -1.8521 | -3.1408
985 | 59.2983 | 57.267 | -2.0313 | -3.4256
990 | 59.6549 | 57.7194 | -1.9356 | -3.2446
995 | 59.7888 | 57.8729 | -1.9159 | -3.2045
1000 | 59.8655 | 58.2333 | -1.6322 | -2.7264
1005 | 60.1906 | 58.1657 | -2.0249 | -3.3641
1010 | 60.3558 | 58.359 | -1.9968 | -3.3084
1015 | 60.3081 | 58.4281 | -1.88 | -3.1173
1020 | 60.2624 | 58.4594 | -1.803 | -2.9919
1025 | 60.4588 | 58.3165 | -2.1423 | -3.5434
1030 | 60.5611 | 58.5127 | -2.0484 | -3.3823
1035 | 60.7914 | 58.7149 | -2.0765 | -3.4158
1040 | 60.6152 | 58.6398 | -1.9754 | -3.2589
1045 | 60.657 | 58.5403 | -2.1166 | -3.4895
1050 | 60.3336 | 58.3996 | -1.934 | -3.2055
1055 | 60.6547 | 58.2405 | -2.4142 | -3.9802
1060 | 60.6391 | 58.1638 | -2.4753 | -4.082
1065 | 60.3824 | 58.3735 | -2.0088 | -3.3269
1070 | 60.8575 | 58.6169 | -2.2406 | -3.6817
1075 | 59.9668 | 57.8116 | -2.1551 | -3.5939
1080 | 60.483 | 58.5605 | -1.9225 | -3.1785
1085 | 60.4187 | 57.9833 | -2.4354 | -4.0308
1090 | 58.917 | 57.9517 | -0.96528 | -1.6384
1095 | 59.9505 | 58.2723 | -1.6781 | -2.7992
1100 | 59.626 | 57.7262 | -1.8998 | -3.1862

## 20130314
分光放射輝度スペクトル比較
測定日時：2013/3/14 15:14:37JST
| 【HS-1000】 測定用標準機器 |  | 【MCPD-9800】 被測定機器
| 露光時間 | 2101 | 指定波長[nm] | 630
| 積算回数 | 4 | 目標放射輝度 [uW/m2/sr/nm] | 30
| アンプゲイン | NORMAL | 露光時間[ms] | 84
| 属性 | SMP | NDﾌｨﾙﾀ | ATT00
| 測定角 | 1.52 | ｱﾝﾌﾟｹﾞｲﾝ | x1
| 減光機能 | 100%(ND0) | 積算回数 | 8
| 外部フィルター | OFF
Wave length | HS-1000 | MCPD-9800 | Difference （MCPD-HS) | Difference （MCPD-HS)/HS
(nm) | (mW/m2/sr/nm) | (mW/m2/sr/nm) | (mW/m2/sr/nm) | (%)
330 | 0.36477 | 0.3977 | 0.032926 | 9.0265
335 | 0.37391 | 0.43121 | 0.057301 | 15.3248
340 | 0.36077 | 0.52444 | 0.16367 | 45.3659
345 | 0.42124 | 0.6028 | 0.18156 | 43.1023
350 | 0.59735 | 0.73308 | 0.13573 | 22.7213
355 | 0.80668 | 0.85067 | 0.043992 | 5.4535
360 | 0.92577 | 0.97609 | 0.05032 | 5.4355
365 | 1.0639 | 1.1115 | 0.047525 | 4.467
370 | 1.2429 | 1.3221 | 0.079255 | 6.3768
375 | 1.3682 | 1.5076 | 0.13936 | 10.1859
380 | 1.5969 | 1.6905 | 0.093587 | 5.8606
385 | 1.9523 | 1.939 | -0.01325 | -0.67868
390 | 2.1716 | 2.2426 | 0.071065 | 3.2725
395 | 2.4594 | 2.4983 | 0.038909 | 1.582
400 | 2.8543 | 2.833 | -0.02129 | -0.74592
405 | 3.1609 | 3.1695 | 0.008682 | 0.27467
410 | 3.4647 | 3.5733 | 0.10864 | 3.1357
415 | 3.8934 | 3.9876 | 0.094243 | 2.4206
420 | 4.3304 | 4.4385 | 0.10814 | 2.4973
425 | 4.7952 | 4.8589 | 0.063611 | 1.3265
430 | 5.2863 | 5.2601 | -0.026249 | -0.49654
435 | 5.5896 | 5.6442 | 0.054599 | 0.9768
440 | 6.0757 | 6.1108 | 0.035155 | 0.57862
445 | 6.4981 | 6.5862 | 0.088054 | 1.3551
450 | 7.011 | 7.1052 | 0.094221 | 1.3439
455 | 7.5563 | 7.5821 | 0.025765 | 0.34097
460 | 8.1029 | 8.1222 | 0.019286 | 0.23802
465 | 8.6465 | 8.7001 | 0.053547 | 0.61928
470 | 9.1791 | 9.2418 | 0.06268 | 0.68286
475 | 9.7732 | 9.8827 | 0.10951 | 1.1205
480 | 10.3288 | 10.5152 | 0.18635 | 1.8041
485 | 10.9598 | 10.9977 | 0.037973 | 0.34648
490 | 11.5893 | 11.6271 | 0.037871 | 0.32678
495 | 12.1805 | 12.2535 | 0.073056 | 0.59978
500 | 12.8535 | 12.8589 | 0.0054239 | 0.042198
505 | 13.4646 | 13.5154 | 0.050724 | 0.37672
510 | 14.0943 | 14.2236 | 0.12929 | 0.91734
515 | 14.7574 | 14.9024 | 0.14495 | 0.98219
520 | 15.4639 | 15.5212 | 0.057289 | 0.37047
525 | 16.0921 | 16.166 | 0.073921 | 0.45936
530 | 16.7693 | 16.8436 | 0.074305 | 0.4431
535 | 17.4502 | 17.5087 | 0.058566 | 0.33562
540 | 18.0441 | 18.2415 | 0.19739 | 1.0939
545 | 18.8171 | 18.9079 | 0.090824 | 0.48267
550 | 19.4833 | 19.6277 | 0.14448 | 0.74158
555 | 20.1752 | 20.3616 | 0.18644 | 0.92411
560 | 20.9452 | 21.0427 | 0.097496 | 0.46548
565 | 21.5525 | 21.6703 | 0.11789 | 0.54698
570 | 22.1864 | 22.2218 | 0.035419 | 0.15964
575 | 22.8123 | 22.8737 | 0.061429 | 0.26928
580 | 23.4397 | 23.6098 | 0.17016 | 0.72595
585 | 24.0964 | 24.1634 | 0.067011 | 0.2781
590 | 24.6745 | 24.858 | 0.18346 | 0.74352
595 | 25.4382 | 25.5897 | 0.15148 | 0.5955
600 | 26.1855 | 26.3251 | 0.13959 | 0.53306
605 | 26.769 | 26.9302 | 0.1613 | 0.60255
610 | 27.483 | 27.573 | 0.089981 | 0.3274
615 | 27.9479 | 28.129 | 0.18106 | 0.64786
620 | 28.6908 | 28.7868 | 0.095997 | 0.33459
625 | 29.2492 | 29.4936 | 0.24441 | 0.83561
630 | 29.8458 | 29.9575 | 0.11171 | 0.37429
635 | 30.5009 | 30.6546 | 0.15377 | 0.50414
640 | 31.1007 | 31.2066 | 0.10586 | 0.34039
645 | 31.5952 | 31.7882 | 0.19305 | 0.611
650 | 32.1096 | 32.2771 | 0.16741 | 0.52137
655 | 32.6137 | 32.764 | 0.15024 | 0.46068
660 | 33.2012 | 33.3052 | 0.104 | 0.31324
665 | 33.5722 | 33.7733 | 0.20113 | 0.59911
670 | 33.964 | 34.2115 | 0.24746 | 0.72861
675 | 34.4497 | 34.562 | 0.11223 | 0.32579
680 | 34.8809 | 35.0504 | 0.16952 | 0.486
685 | 35.2918 | 35.5255 | 0.23369 | 0.66218
690 | 35.9987 | 36.1154 | 0.11666 | 0.32407
695 | 36.4738 | 36.7055 | 0.23178 | 0.63547
700 | 37.1918 | 37.3467 | 0.15491 | 0.41651
705 | 37.7728 | 37.9383 | 0.16549 | 0.43813
710 | 38.2472 | 38.4878 | 0.24064 | 0.62918
715 | 38.697 | 38.9715 | 0.27447 | 0.70928
720 | 39.1474 | 39.4637 | 0.31629 | 0.80795
725 | 39.6674 | 39.9128 | 0.24543 | 0.61872
730 | 40.3098 | 40.5348 | 0.22501 | 0.5582
735 | 40.9669 | 41.0991 | 0.1322 | 0.3227
740 | 41.596 | 41.6348 | 0.038809 | 0.0933
745 | 42.0623 | 42.2171 | 0.15482 | 0.36808
750 | 42.525 | 42.6086 | 0.083641 | 0.19669
755 | 42.8448 | 43.1703 | 0.32545 | 0.75961
760 | 42.5895 | 42.8605 | 0.27102 | 0.63635
765 | 43.377 | 43.5114 | 0.13443 | 0.30992
770 | 44.1935 | 44.5563 | 0.36288 | 0.82112
775 | 44.6323 | 44.8697 | 0.23735 | 0.5318
780 | 45.0924 | 45.3248 | 0.23234 | 0.51524
785 | 45.4894 | 45.7656 | 0.27624 | 0.60727
790 | 45.9008 | 46.1711 | 0.27033 | 0.58894
795 | 46.5533 | 46.7521 | 0.19881 | 0.42706
800 | 46.9782 | 47.2246 | 0.24644 | 0.52458
805 | 47.4201 | 47.7545 | 0.33443 | 0.70526
810 | 47.6788 | 48.0845 | 0.40564 | 0.85078
815 | 48.0093 | 48.3515 | 0.34223 | 0.71284
820 | 48.4585 | 48.8016 | 0.34307 | 0.70797
825 | 48.7477 | 49.1666 | 0.41889 | 0.85929
830 | 49.17 | 49.4604 | 0.29035 | 0.59051
835 | 49.5438 | 49.7942 | 0.25044 | 0.50549
840 | 49.6704 | 50.1785 | 0.50805 | 1.0228
845 | 50.0132 | 50.5086 | 0.49537 | 0.99047
850 | 50.3501 | 50.7364 | 0.38629 | 0.76721
855 | 50.8939 | 51.1527 | 0.25885 | 0.50861
860 | 51.0395 | 51.4498 | 0.41032 | 0.80393
865 | 51.4131 | 51.8408 | 0.42772 | 0.83192
870 | 51.8074 | 52.1712 | 0.36377 | 0.70216
875 | 52.038 | 52.731 | 0.69305 | 1.3318
880 | 52.6313 | 53.2052 | 0.57398 | 1.0906
885 | 53.1815 | 53.5619 | 0.38033 | 0.71515
890 | 53.5735 | 53.9153 | 0.34186 | 0.63812
895 | 53.7209 | 54.2047 | 0.48377 | 0.90052
900 | 53.7013 | 54.2879 | 0.58662 | 1.0924
905 | 54.1874 | 55.0482 | 0.86078 | 1.5885
910 | 54.7034 | 55.1875 | 0.4841 | 0.88496
915 | 54.7422 | 55.2051 | 0.46283 | 0.84547
920 | 55.6142 | 56.1195 | 0.50539 | 0.90874
925 | 56.0945 | 56.3496 | 0.25514 | 0.45484
930 | 54.8489 | 55.2555 | 0.40666 | 0.74142
935 | 53.0906 | 53.9224 | 0.8318 | 1.5668
940 | 55.0168 | 55.6326 | 0.61585 | 1.1194
945 | 54.9322 | 55.8007 | 0.86842 | 1.5809
950 | 56.0088 | 56.3323 | 0.32344 | 0.57748
955 | 56.7677 | 57.285 | 0.51732 | 0.91129
960 | 57.6581 | 58.1264 | 0.46827 | 0.81216
965 | 58.4802 | 58.904 | 0.42381 | 0.72471
970 | 59.0068 | 59.5975 | 0.59063 | 1.001
975 | 58.9205 | 59.9217 | 1.0012 | 1.6992
980 | 59.2786 | 60.1972 | 0.91865 | 1.5497
985 | 59.5536 | 60.9163 | 1.3626 | 2.2881
990 | 60.3272 | 60.9019 | 0.57468 | 0.9526
995 | 60.561 | 61.1045 | 0.54355 | 0.89753
1000 | 60.7139 | 61.6946 | 0.98068 | 1.6152
1005 | 60.8981 | 61.9194 | 1.0213 | 1.677
1010 | 60.865 | 62.0449 | 1.1799 | 1.9386
1015 | 60.8599 | 61.9055 | 1.0456 | 1.7181
1020 | 60.7841 | 62.3176 | 1.5334 | 2.5227
1025 | 61.4779 | 62.2345 | 0.75657 | 1.2306
1030 | 61.5533 | 62.5784 | 1.0251 | 1.6654
1035 | 61.1969 | 62.3217 | 1.1248 | 1.838
1040 | 62.0746 | 62.7581 | 0.68357 | 1.1012
1045 | 60.7983 | 62.7715 | 1.9732 | 3.2454
1050 | 62.8353 | 63.633 | 0.79773 | 1.2696
1055 | 61.6111 | 62.5225 | 0.91137 | 1.4792
1060 | 61.0503 | 62.507 | 1.4567 | 2.3861
1065 | 60.0904 | 62.1375 | 2.0471 | 3.4067
1070 | 60.0853 | 63.3422 | 3.2569 | 5.4204
1075 | 62.1697 | 63.8189 | 1.6492 | 2.6528
1080 | 61.5082 | 62.5354 | 1.0272 | 1.67
1085 | 60.1179 | 62.8286 | 2.7107 | 4.509
1090 | 60.6291 | 62.3221 | 1.693 | 2.7924
1095 | 60.8186 | 61.7711 | 0.95257 | 1.5663
1100 | 62.5475 | 63.8782 | 1.3307 | 2.1276